## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后30日内，一次性支付合同款。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽医科大学或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起至2025年8月31日完成本项目服务内容，如有变化，协调解决完成时间。 |

二、项目概况

安徽医科大学公共卫生学院预防医学实验教学中心搬迁服务采购项目主要为预防医学实验教学中心各实验室提供整体搬迁服务，从旧址搬迁至新址，旧址：安徽省合肥市蜀山区梅山路81号校区实验室，新址：安徽省合肥市肥西县安徽医科大学新医科中心，项目涉及精密仪器、通用仪器（包括配套设备设施）、各类化学品（含普通化学品和危险化学品）、气体、样本、玻璃器皿等货物的搬迁。主要服务内容涉及实验室仪器设备搬运前运行性能确认、拆卸、封装搬运和搬迁后安装调试、恢复原状及因搬迁引起的仪器设备故障的维修等服务。

预防医学实验教学中心位于力行楼14楼，现有19间实验室和库房，分别是流行病学实验室、儿少卫生与妇幼保健学实验室、毒理学实验室、职业卫生和环境卫生学实验室、营养学实验室、公共卫生仪器中心、色谱室、公共卫生技能实训中心、预防医学实验室、食品卫生学实验室、2间卫生检验与检疫学实验室和实验耗材室，以及5间准备室。搬迁对应放置在新医科中心A3-1实验教学楼的一楼和二楼，包括公共卫生技能实训中心、公共卫生事件应急演训中心、儿少卫生与妇幼保健学、营养创新实训室及准备室、卫生毒理学及准备室、显微镜室、光谱室、营养与食品卫生学及准备室、色谱室、气瓶供应控制中心、样品称量室、普通微生物学、流行病与卫生统计学、职业卫生和环境卫生学及准备室、卫生检验与检疫学及准备室、有机化学、试剂库、2间实验教学耗材室、环境暴露评价室和创新实训室等28间实验室及库房。

本次搬迁涉及仪器设备及物资共计823项，具体分类如下：实验设备500项、化学品23项和其他物资300项。具体清单详见附件1-预防医学实验教学中心搬迁统计表。

三、总体内容

（一）主要目标

供应商提供查盘点（搬迁前后）、拆卸、包装、运输、安装调试、性能测试等服务，确保搬迁工作完成后仪器设备等物资能达到搬迁前使用状态；搬迁过程中所有仪器设备等物资无遗失、损毁等；多组件仪器设备等物资保证各个组件的完整性，无组件的遗失、损毁等；所有搬迁仪器设备等物资的性能状态前后一致；遵循安全第一的原则，遵守安全生产有关管理规定及相关安全管理制度，严格按安全 操作规程进行实施并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

（二）服务要求

1.安全要求

在保证校方正常工作秩序的基础上，做到文明搬运。在搬运过程中，不得对服务区域以内的建筑及设施造成破坏和影响。搬运服务过程中，要采取有效的防护、安全措施。

2.搬运服务要求

2.1满足校方搬运要求，供应商应至校方原址及新址现场进行踏勘。

2.2供应商需按照项目的实际情况及校方实际需要，编制科学可行的搬迁方案、路线安排、实施方案、实施计划、应急处置方案等。

2.3供应商应配合校方完成各项搬运信息统计工作，包括各单位新旧地址的房间号码、设备数量等，制定搬迁的先后顺序和详细的搬迁方案提交校方审核，审核通过后方可实施搬迁。根据校方要求可以提供同一楼宇内的物品再次搬运服务。（此项为实质性要求，响应文件中须提供承诺函，格式自拟，未提供视为响应无效）

2.4须具有风险承担能力，有紧急风险预案。

2.5搬运不同类型物品过程中，国家对企业、人员有特殊资质、资格要求的，中选人需要确保服务提供方满足相关要求，否则一切后果由中选人承担。

3. 服务商能力要求（本项要求为实质性要求，不允许负偏离，否则响应无效）

3.1供应商须具备原厂授权服务资质：供应商应具备不少于3家国内外品牌服务授权资质，以满足校方设备拆装调试的需求。（响应文件中须提供至少3家国内外品牌服务授权文件予以证明）

3.2供应商应具备设备维修维保服务能力资质证书，以保障供应商维修维保服务能力。（响应文件中须提供相应证书复印件或扫描件）

3.3供应商应具备实验室仪器设备的检查校准服务能力，或承诺送检专业计量校准机构。计量需要检验检测机构资质认定证书（CMA）和中国合格评定国家认可委员会检测及校准实验室认可证书（CNAS），以满足校方设备搬迁后相关计量验证需求，或者与专业计量校准机构有固定合作并提供有效合作证明，确保搬迁后设备的性能一致性。（响应文件中须提供供应商检查校准服务能力证明材料或提供承诺函承诺送检专业计量校准机构进行检测；同时须提供供应商计量服务能力证明材料或提供与专业计量校准机构有固定合作的协议证明。）

3.4供应商应具备实验室消杀资质，以满足校方生物安全柜搬迁过程中有可能发生的消杀需求。（响应文件中须提供相应证书复印件或扫描件）

4．服务人员要求

4.1供应商须为本项目配备搬迁服务团队：

4.2拟派项目负责人（1人），负责与校方指定的对接人对接；拟派管理人员不低于3人，管理人员全程负责搬运工作协调指挥及安全管理工作，与校方现场人员共同负责查验装卸物品；具备设备维修资质的专业工程师不低于8人（应具备国内外品牌技术培训证书）。项目负责人及管理人员未经校方允许，不得随意更换。

4.3供应商应为本项目配备计量服务团队，或承诺送检专业计量校准机构，供应商应具备国家注册计量师不低于5人，以满足校方设备搬迁后检测校准的服务需求，或者与专业计量校准机构有固定合作并提供有效合作证明。

4.4供应商为本项目配备的服务人员须保证身体健康、统一着装。

4.5负责仪器设备测试、拆装工作的工程师应具备相关工作经验（响应文件中须提供证明资料）；

4.6负责仪器设备包装、运输、搬运工作的所有作业人员应具备相关行业资格（响应文件中须提供证明资料）；

4.7搬迁项目过程中所用到的特种机械及工具的操作人员应具备特种行业作业资格

5.车辆要求

5.1运输车辆：供应商应根据搬迁货物的种类配备各种类型的车辆。所有运输车辆行驶证、保险有效齐全，同时应符合运输车辆管理条例的要求。所有用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具须干净、整洁，除运输大型设备外，所有物品都采用封闭厢式货车运输。

5.2车辆必须有保险公司承保车辆险。

5.3所有车辆需配备GPS定位系统。

5.4车辆应取得国家、省市相关准运要求，且各种手续合法完整，各项证件均在有效期内。

6．其他要求

供应商需承诺：依法用工，遵守国家、省、市的劳动法规。服务期间注意安全措施，提供相应的搬迁工具及护具，搬迁过程中发生一切安全事故、交通事故由中选人自行解决，校方不承担任何责任。

7．搬迁具体要求

包括但不限于对仪器设备等物资的清查盘点（搬迁前后）、拆卸、运输、安装调试、性能测试等业务，原则上以各实验室为单位（不得混装、合并运输），用户对物品有额外标记需求的需满足，具体要求如下：

7.1 搬迁前状态确认

精密仪器：搬迁前，由校方代表、供应商和专业技术人员三方共同确认仪器设备原有状态，并出具仪器性能技术报告。三方签字认可后方可进行拆卸。

通用仪器：搬迁前，由校方代表与供应商技术人员现场对仪器设备进行主机及零配件等逐一核对、列出清单，开机测试各项功能，双方签字认可后方可进行拆卸。

7.2 仪器设备拆机

仪器设备等物资状态确认后，中选人针对不同仪器设备等物资类型，指定专业工程师负责对全部待迁仪器设备等物资的拆机工作，拆机后对仪器设备等物资及相关配件进行详细标注及登记。

7.3 仪器设备等物资包装

①针对不同仪器设备等物资类型提供充足的包装材料（确保环保无污染，仪器设备需要每一台套单独包装），至少包括纸箱、包装填充物、固定装置等，需专业搬迁的，应符合相关包装要求。涉及的所有包装材料由供应商免费提供。

②作业期间包装箱体外部标识清晰明确。

7.4 仪器设备物品运输

①根据仪器搬运的要求，运输过程须做好对搬运物品的防雨、防水、防火、防压、防碰、防震、防倾斜、防腐等保护措施。

②供应商或委托的运输单位可采用拖车，液压车、移动平台车、叉车、 吊车等辅助运输，对可能需要用到的各种特种设备，由报名人安排提供，所有现场作业需用到的特种设备须保证干净且具备检验合格证书，操作人员应具备相应的操作证书。

③供货商须采用环保材料对迁出、迁进实验室地面、墙面进行保护，防止地面、墙面划伤等。

④对无法正常从实验室迁出或迁进的设备，供应商与学校协商后可采用专业、合理措施迁移。

7.5 仪器设备安装调试

①仪器设备迁移至新址实验室后，供应商须根据迁移规划规定的时间节点进行包装 拆除，定位至采购方各实验室负责人指定位置，并及时回收包装材料。

②所有仪器按照规定完成安装，接通电源调试。

③精密仪器及大型分析仪器、机械设备等须由具有相应仪器类别安装维修资质的工程师对迁移前分解的部件进行组装，并调试至待机状态。

7.6 搬迁后状态确认及清点

①仪器安装调试后由供应商指定人员会同校方指定人员对仪器状态进行确认，在确保仪器恢复到拆卸前状态后，由双方指定人员签字确认。

②仪器送达指定位置后，逐项清点，确保数量和发运前保持一致。到达新实验室的仪器设备须和装箱单所标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致。

③搬迁前后对仪器设备做资料存档，确保搬迁后仪器及附件外观与搬迁前相比，无新增破损、锈蚀、碰伤等。

7.7 验收方式及标准

④仪器送达指定位置后，按装箱单逐项清点，确保数量和发运前一致。

⑤精密仪器设备搬迁前后需要性能测试，保证前后性能一致。若因搬迁原因造成的仪器未达到国家计量检定规程或校准规范的，供应商必须提供免费维修或更换服务。

⑥通用类仪器设备搬迁前后需要通电功能测试，保证搬迁后功能正常。若因搬迁原因造成的仪器未达到实验室使用要求的，供应商必须提供免费维修或更换服务。

四、样品、化学品和实验气体搬运要求

1.样品需由满足其储存条件（如温湿度、遮光等）的车辆完成运输。

2.供应商需提供冷链运输服务，配备本项目所需的冷链运输车辆，运送需低温运输的物品。部分样品及生物试剂需低温（-20℃、-80℃等温度）保存。样本中转所需仪器设备由供应商提供。（此项为实质性要求，响应文件中须提供承诺函，格式自拟，未提供视为响应无效）

3. 供应商需具备与危化品类别相匹配的仓储/运输资质（如易燃易爆、剧毒等专项许可），同时并报相关部门备案。因具备资质的供应商（如运输公司）操作失误造成的损失，由责任方承担，校方不连带赔偿。（此项为实质性要求，响应文件中须提供承诺函，格式自拟，未提供视为响应无效）

4.试剂（含危险化学品）和实验气体的搬运工作供应商必须承诺使用按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）要求悬挂标志的专业车辆负责运输（此项为实质性要求，响应文件中须提供承诺函，格式自拟，未提供视为响应无效）。化学品主要是危险化学品及一般实验室用试剂，搬迁需特殊的专业运输车辆，在进行确认、包装后搬运至指定位置。化学品搬迁数量为现有实验室所有在用试剂，具体以现场勘查为准。化学品搬迁前要专门造册，逐瓶（支）登记、核实；搬运过程采取专人押车，确保不出现试剂样品丢失、破损或标签损坏现象；搬迁后逐一核查装车数量和品类。

五、搬迁器械及工具要求

1.所有运输车辆符合当地运输车辆管理条例的要求，保险有效，同时符合环保的相关要求，所有现场作业的叉车须具备检验合格证书。

2.所有用于运输的货车内部须保证干净且有固定装置减震防振、防水、防倾斜等，所有用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具须干净、整洁、具备统一的明确标识。

六、拆卸要求

1.由成交供应商负责拆卸的，拆卸前由采购人、供应商双方负责对仪器设备（包含仪器附属设备）进行测试，确认所有仪器设备搬迁前状态，填写搬迁前仪器测试报告，双方签字；附件2列表中有特殊搬迁要求的仪器必须由仪器设备厂商技术人员/原厂技术人员或有原厂工作经验的技术人员负责拆卸，相关费用由供应商承担。

2.拆卸过程需由具备资质的专业技术人员进行，若因成交供应商拆卸过程不当导致的设备损坏，由成交供应商联系仪器设备厂家进行维修，使仪器恢复至搬迁前状态，并对维修配件履行质保承诺，所产生的相关费用由成交供应商承担。

七、包装要求

1.成交供应商须自行准备搬运所需的包装材料和防护用品，使用的包装材料应符合环保要求。

2.成交供应商在搬运仪器设备时均应参照仪器厂商及采购人技术人员要求进行包装，需按照仪器精度要求及大小进行防震、防碎、防潮的专用材质进行包装。成交供应商需保证货物包装满足货物运输保险条款相关要求。

3.包装过程中，由成交供应商对搬迁仪器设备、附属设备、拆卸零部件、耗材配件以及资料进行编号，采购人负责确认《装箱单》清单明细，外包装需有唯一性编号标识及安全提示标签。

4.废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁。

- 运输要求

- 大型仪器设备装车时设备放置在垫木上，必须用钢丝绳或其它方式加固；运输多台设备，两设备间需加装支撑保护，避免碰撞；精密设备需采取必要的防震措施，如添加防震橡胶垫等，确保运输安全。

- 成交供应商需保证运输人员和车辆满足货物运输保险条款相关要求。

- 对于搬运过程中由于门、楼道、电梯尺寸等影响仪器设备搬运，由成交供应商解决，确需进行基建破坏的，在采购人同意后进行操作，项目结束需由成交供应商恢复原状。

- 搬运及摆放到位过程中，成交供应商保证所有设备及物品不被损坏、丢失，将物品安全、及时地搬至指定地点。

- 搬运及摆放到位过程中，应持证上岗，安全、有序操作。所有发生的安全事故及交通事故（包括人员、车辆等），由成交供应商自行承担全部责任。

九、安装调试要求

1.成交供应商负责安装调试的仪器设备，重新安装后需再次进行性能测试，使仪器恢复搬迁前的运行状态（以仪器搬迁前双方签字确认的测试数据为依据），并出具双方签字认可的书面验收报告。

2.安装调试后，不能恢复到搬迁之前状态的仪器，由成交供应商进行维修，使仪器恢复至搬迁前状态，并对维修配件履行质保承诺，所产生的相关费用由成交供应商承担。

十、安全要求

成交供应商应遵循有关管理规定，严格按照安全标准组织项目实施，并随时接受采购人安全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，完全由成交供应商承担。

十一、责任与权力

1.供应商负责为仪器设备购买保险，承担赔偿责任，避免搬运和运输过程所造的任何损坏，若损坏不属于保险公司的赔偿范围，则成交供应商应负责对采购人进行赔偿。

2.成交供应商负责为搬迁人员购买保险，承担赔偿责任，由于成交供应商安全措施不力造成人员事故的责任和因此发生的费用，完全由成交供应商承担。

3.成交供应商负责提供搬运仪器设备所使用的包装材料、辅助工具和运输车辆等工具，负责将双方确认清单内旧实验室中所有仪器设备全部安全搬至采购人新实验室指定位置。

4.成交供应商负责组织技术人员到采购人新场地确认仪器安装条件是否到位，根据仪器实际情况制定搬迁方案。

5.成交供应商负责仪器搬迁前组织技术人员对整体服务的仪器设备（含拆卸、打包、运、安装、调试等服务内容，下同）进行性能测试，并记录仪器测试数据，双方签字确认，作为仪器搬迁前后性能状态的判定依据。

6.成交供应商负责整体服务的仪器设备，确保仪器设备安装调试后仪器恢复搬迁前的运行状态（以仪器搬迁前双方签字确认的测试数据为依据），并出具双方签字认可的书面验收报告。安装调试后，不能恢复到搬迁之前状态的仪器，由成交供应商联系仪器设备厂家进行维修，使仪器恢复至搬迁前状态，并对维修配件履行质保承诺，所产生的相关费用由成交供应商承担。

7.成交供应商仅负责打包、运输的仪器（仪器厂家负责拆卸、安装、调试）需在仪器厂家项目师的指导下完成对此类仪器的包装、运输工作，成交供应商应确保此类仪器搬运及摆放过程中不发生倾斜、摔落、剧烈震动等损坏仪器设备的行为，因设备打包、搬运、摆放过程中发生的仪器设备损坏事故由成交供应商负责。

8.成交供应商不能在双方协商的搬迁方案规定期限内完工，必须支付违约赔偿金（延误一天，扣除合同总价0.5%）给采购人，采购人还可以依法追究成交供应商的违约责任。

9.设备搬运所涉及到的包装材料、运输车辆、装卸辅助工具等均由成交供应商提供，搬迁物品在包装、搬运、运输、摆放等所有过程中如有损坏、丢失等，造成损失均由成交供应商负全部责任。

10.供应商应做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如现场有损坏，须立即通知采购人及有关单位，并由成交供应商负责修复费用。

11.根据文明项目实施的要求，做好搬迁现场组织管理，保证现场清洁，道路畅通、器材堆放整齐，并即时清除垃圾和不用的临时设施，及时清理现场，包括清除打包、搬迁、包装拆除过程中产生的废弃物及其它堆积物，做到工完场清。整体搬迁服务结束前，新校区各实验室提供1次供保洁服务。

12.由成交供应商自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场，成交供应商必须严格遵守采购人制定的现场管理规定。

13.供应商全权负责整个搬迁工作，包括但不限于：打包整理；运输安排；备案手续等。对接老师仅参与指导。

十二、验收

1.仪器送达指定位置后，按《装箱单》逐项清点，确保数量和发运前一致。

2.成交供应商负责整体服务的仪器设备，确保仪器设备安装调试后仪器恢复搬迁前的运行状态，以双方签字认可的书面验收报告作为验收依据。

十三、服务承诺、培训承诺

1.仪器设备安装调试验收合格后，质保期2个月，耗材及需定期更换的消耗类配件不在质保范围。

2.质保期内48小时内响应。

十四、报价要求

本项目报总价，总价包含但不限于包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选不再另行支付任何费用。

附件1-预防医学实验教学中心搬迁统计表（详见本项目附件）

附件2：

| 序号 | 设备名称 | 搬迁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 要求原厂工程师或有原厂工作经历的工程师负责拆卸 |
| 2 | 石墨炉原子吸收 | 要求原厂工程师或有原厂工作经历的工程师负责拆卸 |
| 3 | 真空冷冻干燥系统 | 要求原厂工程师或有原厂工作经历的工程师负责拆卸 |
| 4 | 原子荧光光谱仪 | 要求原厂工程师或有原厂工作经历的工程师负责拆卸 |
| 5 | 原子荧光分光光度计 | 要求原厂工程师或有原厂工作经历的工程师负责拆卸 |
| 6 | 高效液相色谱 | 要求原厂工程师或有原厂工作经历的工程师负责拆卸 |
| 7 | 离子色谱仪 | 要求原厂工程师或有原厂工作经历的工程师负责拆卸 |
| 8 | 酶标仪 | 要求原厂工程师或有原厂工作经历的工程师负责拆卸 |
| 9 | 离心机 | 要求原厂工程师或有原厂工作经历的工程师负责拆卸 |
| 10 | 超纯水仪 | 要求原厂工程师或有原厂工作经历的工程师负责拆卸 |
| 11 | 监控报警系统 | 要求原厂技术员拆卸 |