## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目完成且验收合格后一次性付清（最终结算金额以实际检测量为准）。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后1年。 |

二、项目概况

此次待检生物安全柜及洁净工作台共50台（见附件），其中，生物安全柜的检测项目至少应包括：

1.外观

2.高效/超高效过滤器光度法检漏(送风+排风)；

3.下降气流流速；

4.流入气流流速；

5.气流模式；

6.洁净度

7.噪声。

8.照度。

洁净工作台的检测项目至少应包括：

1.高效过滤器完整性；

2.沉降菌浓度；

3.气流流速；

4.气流模式；

5.洁净度；

三、其他要求：

1. 供应商应具备开展生物安全柜和洁净工作台检测或校准项目的资质且在批准的能力范围内（响应文件中须提供相应证明材料）；

2. 检测人员进入我中心实验区域开展工作时，应严格按规范程序操作，并严格遵守我中心的相关规章制度及实验室生物安全的相关规定（响应文件中须提供承诺书，格式自拟）；

3. 若通过检测发现指标不合格，检测人员应及时通知我单位管理部门，协助生物安全柜或洁净工作台的生产厂家或授权代理商进行维修、调试，首次复检不再另收费；

4. 检测完毕后提供两份纸质版、一份电子版的检测报告或校准证书。

5.投标人须承诺（承诺函格式自拟）完全响应上述采购需求，并根据YY0569-2011《Ⅱ级 生物安全柜》、JJF1815-2020 《Ⅱ级生物安全柜校准规范》、《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346-2011)、YYT 1539-2017 《医用洁净工作台》等相关标准，在检测完毕后出具省级以上人民政府计量行政部门认可的CMA检测报告或CNAS认可的校准证书，否则响应文件无效。

附件：

待检测设备一览表：

| 序号 | 部所 | 设备编号 | 名称 | 品牌型号 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毒理所 | F-4101 | 生物安全柜 | 海尔HR50-A2 | 实验楼1009 |
| 2 | 毒理所 | F-3746 | 生物安全柜 | 海尔HR40-Ⅱ-A2 | 实验楼1011 |
| 3 | 地寄所 | F-4008 | 生物安全柜 | biox A2 | 北楼5楼PCR室 |
| 4 | 地寄所 | F-2828 | 生物安全柜 | Labconco class type A2 | 北楼511 |
| 5 | 消媒所 | F-2406 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 实验楼220 |
| 6 | 消媒所 | F-3904 | 洁净工作台 | PCR-3A1 | 实验楼221 |
| 7 | 免规所 | F-2829 | 生物安全柜 | Labconco ClassⅡ Type A2 | 实验楼509室 |
| 8 | 免规所 | F-4394 | 生物安全柜 | ESCO Ⅱ级A2型 | 实验楼509室 |
| 9 | 免规所 | F-4438 | 生物安全柜 | ESCO Ⅱ级A2型 | 实验楼511室 |
| 10 | 免规所 | F-4395 | 生物安全柜 | ESCO Ⅱ级A2型 | 实验楼513室 |
| 11 | 免规所 | F-4437 | 生物安全柜 | ESCO Ⅱ级A2型 | 实验楼515室 |
| 12 | 免规所 | F-2451 | 生物安全柜 | BIOBASE | 实验楼515室 |
| 13 | 免规所 | F-4768 | 生物安全柜 | AC2-4S8-CN | 实验楼516室 |
| 14 | 免规所 | F-2830 | 生物安全柜 | Labconco ClassⅡ Type A2 | 实验楼518室 |
| 15 | 免规所 | F-4175 | 生物安全柜 | Labconco ClassⅡ Type A2 | 实验楼520室 |
| 16 | 免规所 | F-0714 | 生物安全柜 | SANYO MCV-13BSU | 实验楼520室 |
| 17 | 性艾所 | F-4764 | 生物安全柜 | BSC-1304A2 | 实验楼609 |
| 18 | 性艾所 | F-3174 | 生物安全柜 | Labconco Class A2 | 实验楼609 |
| 19 | 性艾所 | F-4396 | 生物安全柜 | AC2-4S1 | 实验楼614 |
| 20 | 性艾所 | F-0041 | 生物安全柜 | HS18 | 实验楼617 |
| 21 | 性艾所 | F-4007 | 生物安全柜 | A2 | 实验楼619 |
| 22 | 微检所 | F-2713 | 生物安全柜 | logic A2型 | 细菌培养室 |
| 23 | 微检所 | F-2714 | 生物安全柜 | LABCONCO II2 | 细胞培养室 |
| 24 | 微检所 | F-2827 | 生物安全柜 | Logic A2 | 沟体室 |
| 25 | 微检所 | F-3721 | 生物安全柜 | esco ACZ-6S1 | 细菌鉴定室 |
| 26 | 微检所 | F-4089 | 生物安全柜 | logic 6A2 | 自然疫源检测室 |
| 27 | 微检所 | F-4090 | 生物安全柜 | logic 6A2 | 手足口室 |
| 28 | 微检所 | F-4391 | 生物安全柜 | ESCO AC2-4S1 | 病毒培养室 |
| 29 | 微检所 | F-4392 | 生物安全柜 | ESCO AC2-4S1 | 流感室 |
| 30 | 微检所 | F-4393 | 生物安全柜 | ESCO AC2-4S1 | 分子生物室 |
| 31 | 微检所 | F-4648 | 生物安全柜 | HFsafe900LC | 西小楼106 |
| 32 | 微检所 | 无（跟车设备） | 生物安全柜 | ESCO AC2-4S1 | 移动检测车 |
| 33 | 微检所 | 无（跟车设备） | 生物安全柜 | ESCO AC2-3S1 | P2车 |
| 34 | 微检所 | F-4502 | 洁净工作台 | HCB-1300V | 四楼北PCR室 |
| 35 | 微检所 | F-4501 | 洁净工作台 | HCB-1300V | 四楼南PCR室 |
| 36 | 微检所 | F-4499 | 洁净工作台 | HCB-1300V | 三楼北PCR室 |
| 37 | 微检所 | F-4500 | 洁净工作台 | HCB-1300V | 三楼南PCR室 |
| 38 | 微检所 | F-4782 | 洁净工作台 | 苏净安泰 sa-cj | 三楼净化室 |
| 39 | 微检所 | F-4497 | 生物安全柜 | 赛默飞世尔1379 | 四楼北PCR室 |
| 40 | 微检所 | F-4498 | 生物安全柜 | 赛默飞世尔1379 | 四楼北PCR室 |
| 41 | 微检所 | F-4495 | 生物安全柜 | 赛默飞世尔1379 | 四楼南PCR室 |
| 42 | 微检所 | F-4496 | 生物安全柜 | 赛默飞世尔1379 | 四楼南PCR室 |
| 43 | 微检所 | F-4491 | 生物安全柜 | 赛默飞世尔1379 | 三楼北PCR室 |
| 44 | 微检所 | F-4492 | 生物安全柜 | 赛默飞世尔1379 | 三楼北PCR室 |
| 45 | 微检所 | F-4493 | 生物安全柜 | 赛默飞世尔1379 | 三楼南PCR室 |
| 46 | 微检所 | F-4494 | 生物安全柜 | 赛默飞世尔1379 | 三楼南PCR室 |
| 47 | 血防所 | 无 | 生物安全柜 | ESCO AC2-6S1 | 北楼四楼P2实验室 |
| 48 | 血防所 | 无 | 洁净工作台 | YT-G-2ND | 北楼三楼细胞培养间 |
| 49 | 血防所 | 无 | 洁净工作台 | 博莱尔 SW-CJ-ID | 北楼三楼免疫室 |
| 50 | 血防所 | 无 | 洁净工作台 | 博莱尔 SW-CJ-ID | 北楼四楼试剂配制间 |

三、报价要求

本项目报总价和单价（生物安全柜和洁净工作台的单台检测费用），总价包含人工、材料、机械、措施、税金、一定范围内风险费等完成本项目服务内容的全部费用，总价作为价格分评审的依据。