## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；

3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 设备安装调试完毕且经验收合格正常使用后一次性付清全部合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学新医科中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后60个日历日内完成供货及安装。 |
| 4 | 免费质保期 | 工业除湿机自验收合格之日开始计算整机质保3年，其压缩机质保5年；细胞计数仪自验收合格之日开始计算3年；全能型动物监护仓自验收合格之日开始计算2年；其他设备自验收合格之日起开始计算1年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。 |

二、项目概况

为支撑护理学院在新医科中心护理科研平台建设，满足院内多学科课题组在慢病康复、肿瘤护理、基础医学、分子生物学、等领域的科研需求，现计划采购12台/件科研仪器设备‌。包括：包括大小鼠跑轮节律监测系统、全能型动物监护仓、呼吸门控-闭环迷走神经调控系统、细胞计数仪、工业除湿机和电极帽，本批设备将重点解决当前科研平台基础仪器短缺问题，提升实验数据精准性，支撑高水平科研成果产出，助力学科交叉融合发展。

三、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ★ | 作为评分项，详见“第四章 评标方法和标准”中评分细则。 |
| 无标识项 |  | 作为基础指标，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致响应无效。 |
| 注： （1）针对下表中标注★的指标项须在参选文件中提供证明材料予以佐证。 1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料； 2.采购需求中未明确要求提供证明料的，参选人须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议参选人对证明材料中的关键参数进行标注）。 （2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物需求表

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲大小鼠跑轮节律监测系统 | 1、参数显示方式：PC端 2、通道数：小鼠不低于16通道 3、硬件连接方式：有线/无线 4、实验时间范围：连续/长期，天/时/分，≥180天以上 5、小鼠转轮规格：直径≥100mm，宽≥50mm 6、新建项目：项目名称、用户名、实验日期、通道数、跑轮半径(mm)、跑动阈值（cm/s）实验描述 7、动物管理：动物编号、周龄、体重、性别、动物描述 ★8、程序化节律照明系统：设备号、通道号、单次灯光时间，复数灯光时间，任意时间设置，任意通道数设置、可配置完成显示每日的光照周期功能，一键可全开/关闭；具有模版功能，纯软件设置，无需人工操作和值守。 ★9、实验看板：通道数、动物数量、实时状态、每只动物动态参数实时在线 10、动物数据查询：可查询所有动物数据/单个动物数据 ★11、数据时间设置：起始时间、结束时间、任意时间段内 12、采样间隔：分、时可选 13、数据保存形式：表格、图片 ★14、数据显示：波形图，可用鼠标滑动放大、缩小 ★15、活动图显示：圈数、最大速度、平均速度，折线图与点状图可选 ★16、节律图：可24/48小时制显示与下载 17、活动周期点检测方式：软件自动检测活动周期起/终点、手动活动周期起始点、手动活动周期终止点、活动里最大速度点、显示所有点、删除所有点 ★18、实验数据：正转圈数、正转路程(cm)、反转圈数、反转路程(cm)、平均速度(cm/s)、最大速度(cm/s)、运动时长(s)、总圈数 、运动总路程（cm）、跑动路程（cm）、24/48小时节律图，快速傅立叶变换图、圈数图、最大速度图、平均速度图、活动总次数、每天的活动次数。 19、设备电源：110V~220V 50H 20、拓展管理-仪器登记：仪器编号、仪器名称、启用日期、价格、 总数量、型号、出厂序号、部门名称、厂家、位置、分类、名称、实验室名称、经费来源。 21、拓展管理-项目登记:实验编号，实验名称，实验室名称，位置，课程名称，课程编号，实验类别，实验人数，实验次数，每组人数，计划学时，实际学时，实验要求，登记日期，单位名称，实验简介。 21、拓展管理-仪器维修:维修日期，条形码，仪器名称，仪器型号，损坏原因，维修详情，维修结果，维修费用，经办人。 22、拓展管理-仪器报废:申请报废日期、条形码、仪器名称、启用日期、型号、出厂序号、报废原因、申请人。 拓展管理-仪器借用:借用日期、实验室号、登记序号、条形码、仪器名称、借用人、联系电话、用 途、归还日期、经手人。 23、设备使用情况:使用次数，使用总时间，上次使用时间。 ★24、配套套高性能电脑1台(不低于4核处理器/≥8G运行内存/≥256G SSD/不小于21.5寸显示器。 25、须具备防意外断电功能 26、配置清单：至少须包含大小鼠转轮节律监测系统软件1套、软件加密狗1个、大小鼠转轮节律监测系统控制主机2台、小鼠跑轮实验笼16个、定制4通道小鼠跑轮隔音箱（环保密度纤维板）4个、定制程序化灯光控制系统（预装隔音箱内、白光）4套、合格证1个、保修卡1个、说明书1份。 | 1台 |  |
| 2 | 全能型动物监护仓 | - 1、外部尺寸：≥W900*H700*L500mm；内部尺寸约：≥W650*H450*L450mm。 - 2、人机交互媒介：不小于7寸电容触摸显示屏，分辨率：不低于1024*600。 - ★3、内置推荐参数，涵盖犬类、猫类、兔类、鸟类、鼠类、爬行类、猴子至少7类动物。 4、智能温控系统，采用半导体元件均衡升温和制冷，温度可调节范围为15-40℃，控制精度为±0.5℃。 - 5、智能湿控系统，同时具备加湿和除湿功能；湿度可调节范围为40%~70%RH。 - 6、须内置灵敏红外探头，可精准监控CO2浓度变化，CO2浓度监控范围为500-4000ppm。 - ★7、通过CO2吸收剂-内循环和外通风方式高效清除仓内CO2，防止监护仓内CO2蓄积。 - 8、支持动物进行输氧疗法，氧气浓度控制范围为20%-60%；具备氧气浓度校准功能。 ★9、内置需具备多重报警事件，全面覆盖温湿度、CO2浓度过高、传感器故障、控温故障等异常报警。须具有双重净化功能：紫外杀菌系统/高浓度负离子净化。 10、紫外线灯：不低于254mm紫外线石英镀膜；时间调节范围5-60分钟，分辨率约1分钟，初始值30分钟。 11、高浓度负离子：＞8×106PCS/cm3（负离子喷射口20cm-30cm）。 12、仓内须配有LED灯，亮度至少3级可调。 13、操作显示语言：支持多语言调节。 14、制氧机： ★（1）0-8L/min流速设计，满足麻醉机供氧、术后供氧、ICU供氧、急救供氧等不同需求。 （2）制氧浓度达到93%±3%，满足医用级使用需求。 （3）采用无油压缩机，机器满足2万小时无故障运转。 ★（4） 四重过滤氧洁净：过滤棉·过滤网·原装进口过滤器·湿化瓶，细菌、病毒过滤率99.999%，同时可去除气体异味。 （5）可定时制氧：根据用户设定时间供氧，自动停止制氧程序。 （6）具有低氧浓度指示灯和断电报警指示灯，可及时提醒操作人员处理异常。 ★ （7）氧气输出压力为40-70kpa。 （9）机身底部万向轮设计，机器容易移动。 | 1台 |  |
| 3 | 细胞计数仪 | 1、用途：用于明场细胞计数；活细胞，死细胞精确计数；台盼蓝染色计数； ★2、样品无残留。采用移液器直接加样计数，无需一次性细胞计数板、玻璃计数板和血球计数板等耗材，测试完成可一步擦净2通道样品台； ★3、须具备神经网络图像分析算法：采用大数据集研发的AI人工智能学习算法，可对形态不规则、聚团成簇、大小不均及小细胞进行高精度识别； 4、样品量：至少支持同时检测2个样品； 5、光学通道：明场、台盼蓝； ★6、检测浓度范围：1×104–3×107cells/ml； 7、细胞直径范围：2–200um； ★8、拍照视野：1、3、4、5可选； 9、物镜倍数：不低于4X； 10、样品体积：不低于20ul； 11、明场照明：白光LED； 12、对焦方式：自动聚焦/手动聚焦； 13、成像元件：不低于630万像素cmos相机。 | 1台 |  |
| 4 | 工业除湿机 | 1、适用面积≥100平方米 2、功能：具有湿度监测功能，水满停机，具有万向轮 3、排水方式：下排水 4、除湿原理：压缩机式 5、日除湿量：≥50L 6、噪声：≤80dB 7、净化方式：负离子净化 8、定时功能：支持定时功能 9、操控方式：触控式 10、水箱容量：≥10L（可外接连接排水） 11、产品尺寸：≥长450mm*宽350mm*高600mm | 5台 |  |
| 5 | 呼吸门控-闭环迷走神经调控系统 | 技术参数： ★1、刺激参数 脉宽：0.1ms～0.5ms； 频率：1Hz～120Hz； 脉宽、频率、刺激时间可调。 2、电极 (1)材质：不锈钢、硅胶； (2)形态：耳廓形态； (3)尺寸规格：电极导线长度：1500mm±15%，电极导线两个金属触点宽2.9mm±5%、直径4.5mm±5%； ★(4)阻抗：电极阻抗不超过4kΩ±10%； 3、刺激器电极最大允许输出限制：电极最大允许输出电压不超过110V； 4、输出电流的限值：≤50mA(500Ω负载阻抗)； ★5、软件参数 (1)须具备自动识别硬件及其接口； (2)具有软件调节刺激强度、刺激频率等参数； (3)须具有与呼吸设备协同实现呼吸门控迷走神经调控，参选文件中须提供软著复印件或扫描件作为证明材料； 6、电池 (1)重量：约44g； (2)续航时长：不低于8小时； 配置清单： 刺激仪主机(1台) 耳部电极(1根) 无线心电&呼吸传感器(1套) 传感器延长线(2根) 电极片(3包) | 1台 |  |
| 6 | 电极帽 | 1、导联数：64导联 2、尺码：中号（54-62cm） 3、适配neuroscan放大器配置 4、标准的银/氯化银（Ag/AgCl）电极可削减DC漂移。 5、高弹性的帽子对各种头型和尺寸都能适用。 6、中号成人的尺寸包括了其他帽子的两种尺寸。 7、电极被包裹在软橡胶内固定。 8、线须都在外部，定位简便，电极不容易短路。 9、电极清楚地标注在帽子上，不是在放大器的接口上 10、帽子在下颌处收紧，不是在喉咙或者用胸带固定 11、使用碳纤维电极即可用于fMRI环境 | 4个 |  |

三、报价要求

本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选人不再另行支付任何费用，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。