# 货物类政府采购项目采购需求表

一、需求概况

| 项目名称 | 阜阳师范大学2025年稳态瞬态近红外二区光谱测试系统（进口设备）采购 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 2100000元 |
| 项目概况 | 阜阳师范大学稳态瞬态近红外二区光谱测试系统采购，具体详见招标文件。 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 本项目是否接受联合体投标 | 否 |
| 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款第三项之规定，为非专门面向中小企业采购项目。 具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，可能影响政府采购目标实现。如对此项内容有疑问，可通过书面方式进行质疑。 3.本项目的特定资格要求： （1）无 （2）投标人不得存在以下不良信用记录情形之一： ①投标人被人民法院列入失信被执行人名单的； ②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； ③投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的； ④被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。 |
| 付款方式 | 验收合格，收到合规增值税发票及免税资料（进口产品）后一次性付款。 |
| 供货及安装地点 | 阜阳师范大学化学与材料工程学院，采购人指定地点。 |
| 供货及安装期限 | 合同签订后180个工作日内完成安装、调试、培训。 |
| 是否专门面向中小企业采购 | 否 |
| 预留中小企业份额占比 | / |
| 本项目采购标的名称及所属行业 | 工业 |
| 拟采用的评标办法 | 综合评分法（分值设置：技术分70分，价格分30分） |
| 标前公示截止时间 | 2025年9月16日17:30前（超过规定时间的视同放弃） |

二、采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格，收到合规增值税发票及免税资料（进口产品）后一次性付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 阜阳师范大学化学与材料工程学院，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后180个工作日内完成安装、调试、培训。 |
| 4 | 质保期 | 主机及配件质保一年，耗材类质保3个月。设备使用生命周期终身维护；软件免费升级；耗材、维修零配件不得高于本次投标价；5*24小时服务响应；无法通过远程解决的问题，在用户提出要求后，工程师48小时内上门； |
| 5 | 培训要求 | 设备仪器首次安装完成后，提供培训，培训人次≥2人；合同完成后，在3年内提供原厂培训≥6人次。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性响应项 | ★ | 有一项不满足或者负偏离，将导致投标无效。 |
| 重要指标项 | ● | 作为评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 其他要求 | 无 | 作为基础指标，五项以上（不含五项）不满足或未响应，将导致投标无效。 |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲稳态瞬态近红外二区光谱测试系统 | 1.光学系统结构：L型； ★2.光谱范围：230-1700nm；（投标文件中提供检测报告、官网截图、彩页、照片等任意一种或多种形式均可） 3.光源： ●3.1 450W除臭氧氙灯（集成式电源），可以显示功率、电压、电流和使用时间；（投标文件中提供实物照片或软件截图） 3.2高能量脉冲氙灯，光谱脉宽1.5到2.5µs，平均能量为60W，重复频率：0.1-100Hz； ●3.3无需风扇制冷，避免额外的震动和吸入灰尘对仪器的影响；（投标文件中提供实物照片） ★4.标准信噪比：≥20,000:1，水拉曼峰测试，激发波长350nm，狭缝5nm，积分时间1s。可以根据需要波长区域单独优化信噪比；（投标文件中提供检测报告、官网截图、彩页、照片等任意一种或多种形式均可） 5.激发单色器及发射单色器： 5.1类型：对称型Czerny-Turner； 5.2三光栅塔轮结构，全软件控制转动； 5.3焦距：≥325mm； 5.4最小步进：≤0.01nm； ●5.5单色器中内置电动滤光片消除高级衍射光；（投标文件中提供实物照片） 5.6波长准确度：±0.1nm； 6.紫外可见检测器： 6.1标配红敏光电倍增管； 6.2半导体制冷模块，工作温度-20℃； ★6.3暗噪声：<100cps(-20℃)；（投标文件中提供检测报告、官网截图、彩页、照片等任意一种或多种形式均可） ●6.4光谱范围：185~900nm。（投标文件中提供实物照片或软件截图） 7.近红外检测器（R5509）： 7.1近红外光电倍增管； 7.2液氮制冷，工作温度-80℃； 7.3暗噪声<70000cps(-80℃)（典型值）； 7.4光谱范围：300-1700nm； ●7.5近红外检测器高压控制系统（投标文件中提供实物照片或软件截图）。 8.荧光寿命部分： 8.1工作原理：时间相关单光子计数（TCSPC）测量； 8.2激发光源： 皮秒脉冲激光器：脉冲频率20MHz-20KHz，波长270nm，320nm； 皮秒脉冲激光器：脉冲频率20MHz-20KHz，波长375nm，405nm，450nm； 脉宽可调激光器：波长375nm，脉宽可调100ns-1ms，配置CW连续模式 8.3荧光寿命范围：100ps-50us； ●8.4最小时间分辨率≤400fs，计算公式为最小时间宽度/最大通道数；（投标文件中提供实物照片或软件截图） 8.5通道数：256-8192； ●8.6光源通道数（START）：≥3；检测器通道数（STOP）：≥3；（投标文件中提供实物照片或软件截图） ●8.7正向和反向双采集模式，兼顾高时间分辨率及快速、高效的数据采集。（投标文件中提供实物照片或软件截图） 9.磷光寿命部分： 9.1工作原理：多通道单光子计数（MCS）测量； 9.2激发光源：≥60W闪烁氙灯，光谱脉宽1.5-2.5us，重复频率0.1-100Hz； 9.3磷光寿命范围：1us-50s； 9.4最小时间分辨率10ns，计算公式为最小时间宽度/最大通道数； 9.5通道数：500-8000； 9.6光源通道数（START）：≥3；检测器通道数（STOP）：≥3。 10.积分球：粉末、薄膜和液体 10.1直径≥150mm，手提一体式积分球，三面光学入口，顶部进样，可直接放入样品仓，无需光纤耦合； 10.2高反射率聚四氟乙烯涂层； ●10.3内置电路，可完成积分球内样品支架电动升降；（投标文件中提供实物照片或软件截图） 10.4内置气氛入口，可完成惰性气体气氛测试； 10.5能够完成紫外可见到近红外（230-1700 nm）全波段量子产率测试； 10.6可升级完成电致发光的测试； ●10.7球内无反射镜，避免能量损耗；（投标文件中提供实物照片或软件截图） ●11.光源接口，样品仓需包括一个激光器二合一接口，无需手动更换，预留≥2个光学入口，底部预留≥2个线缆接口；（投标文件中提供实物照片） 12.样品仓内包含液体石英皿支架及带有温度传感器的循环水出入口；标配用于保护探测器的快门开关；计算机控制的信号衰减器； 13.前表面样品支架：测试固体、薄膜、粉末、高浓度液体及浑浊液体前表面荧光，可以在样品仓外部微调支架位置，实现最优化的激发； ●14.低温恒温器：温度范围77-500K，温度稳定性±0.1K (over 10min)，光谱仪软件能反控低温恒温器的温度，自动进行温度相关的光谱扫描；配置真空泵、外置循环水浴各一套；（投标文件中提供实物照片或软件截图） 15.上转换激光器，波长808nm、980nm各一个，可直接耦合到光谱仪上，无需光纤耦合，配备相应脉宽盒子，可以直接测试荧光寿命； ●16.物理门控：PMT门控装置，具有门控功能，延迟时间可调，最小能够到1微秒；（投标文件中提供真实的电子门控实物图） 17.电致发光模块一套； 18.控制器及软件功能 18.1具有批量测试功能，对于同一样品的不同测试需求，可在软件上设定好所有的稳态和瞬态测试条件，由软件控制程序按顺序自动进行测试，无需人员值守，测试结束后可得到全部测试结果； ●18.2多波长对动态光谱扫描：满足至少八对激发/发射-强度动态扫描；（投标文件中提供实物照片或软件截图） ●18.3数据包括光谱、数据表及实验条件三部分。（投标文件中提供实物照片或软件截图） 19.数据处理终端一台：CPU≥16核心，CPU频率≥5.8Ghz，显卡显存容量≥16GB DDR7，显卡显存位宽≥256bit,显卡单精度浮点数（FP32）性能≥43.94T FLOPS，内存≥32G DDR5，硬盘≥1TB SSD，数据显示终端≥32英寸，分辨率≥4K HDR，色域≥99%sRGB。 20.除湿机一台：除湿量≥50升/天。吸尘器：工业不锈钢桶式干湿两用大功率大吸力吸尘器，双电机30升尘桶。 | 1 | 套 | 工业 | 进口 |

三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需内容（包含招标文件要求内容、投标文件承诺内容、评标过程澄清修改内容等）的所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用，投标分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

三、综合评分表（综合评分项目适用）：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 所投产品技术参数及要求响应情况 | 根据投标文件对招标文件采购需求货物需求表中的“技术参数及要求”的响应情况进行评分： 标注●号的条款，每满足一项得3分，共15项，满分45分； 注： （1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 （2）以投标响应表和“货物需求表”中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-45分 |
|  | 投标人业绩 | 根据投标人所提供自2022年1月1日至本次投标截止时间止(日期以验收报告为准)由投标人在国内所完成的与本次投标同类产品的业绩情况进行打分，每提供一份有效的业绩项目得2.5分，满分5分。 注：业绩项目中须含采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已履约的相关证明文件复印件（如发票或银行收款凭证或采购人出具的验收合格证明材料等），未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分。 | 0-5分 |
|  | 质保承诺 | 投标人承诺在采购需求中要求的质保期的基础上，全部产品每增加一年质保期的得2.5分，满分5分，增加不足1年的部分或仅对部分产品增加的不得分。 注：以投标响应表中投标人承诺的质保期作为评审依据。 所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 | 0-5分 |
|  | 供货安装调试及培训 | 根据投标人所提供的供货安装调试及技术培训方案，由评标委员会进行评分： （1）供货安装调试方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）供货安装调试方案方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）供货安装调试方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）供货安装调试方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务与维保方案 | 根据投标人提供的售后服务与维保方案，由评标委员会综合评分： （1）售后服务方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）售后服务方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）售后服务方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）售后服务方案方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 产品选型合理性 | 根据所供产品选型、配置、技术先进性等进行评分： 1.产品选型、配置与项目匹配度高，技术先进（产品使用行业最新技术或自身技术优势明显）得5分； 2.产品选型、配置与项目匹配，无明显技术优势得3分； 3.产品选型、配置与项目匹配度低，无技术优势得1分。 | 1-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |

2.3.3分值汇总

（1）技术资信评分

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值（四舍五入保留至小数点后两位数），得到该投标人的技术资信分。

（2）综合总得分

将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。