# 货物类政府采购项目采购需求表

一、需求概况

| 项目名称 | 阜阳师范大学2025年化学与材料工程学院光伏能源新材料性能表征设备(进口设备)采购 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 6420000元 |
| 项目概况 | 为提升学院绿碳能源技术研发实力，做好战略性、前瞻性、前沿性基础研究和应用基础研究，拟采购更新光伏能源材料性能表征设备，包含电感耦合等离子体发射光谱仪、原位近红外光谱仪（进口）、原位扫描电化学显微镜（进口）、X射线荧光光谱仪（进口），具体详见招标文件。 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 本项目是否接受联合体投标 | 否 |
| 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款第三项之规定，为非专门面向中小企业采购项目。 具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，可能影响政府采购目标实现。如对此项内容有疑问，可通过书面方式进行质疑。 3.本项目的特定资格要求： （1）无 （2）投标人不得存在以下不良信用记录情形之一： ①投标人被人民法院列入失信被执行人名单的； ②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； ③投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的； ④被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。 |
| 付款方式 | 项目验收合格后一次性支付合同价款。 |
| 供货及安装地点 | 阜阳师范大学化学与材料工程学院，采购人指定地点。 |
| 供货及安装期限 | 合同生效后180个工作日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。采购需求中另有规定的，按采购需求执行。 |
| 是否专门面向中小企业采购 | 否 |
| 预留中小企业份额占比 | / |
| 本项目采购标的名称及所属行业 | 工业 |
| 拟采用的评标办法 | 综合评分法（分值设置：技术分70分，价格分30分） |
| 标前公示截止时间 | 2025年9月16日17:30前（超过规定时间的视同放弃） |

二、采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后一次性支付合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 阜阳师范大学化学与材料工程学院，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后180个工作日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。采购需求中另有规定的，按采购需求执行。 |
| 4 | 质保期 | 本项目质量保证期为验收合格之日起，不低于1年。（货物需求另有规定的，以货物需求为准）。 |
| 5 | 包装和运输 | 应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。 |
| 6 | 培训要求 | 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性响应项 | ★ | 有一项不满足或者负偏离，将导致投标无效。 |
| 重要指标项 | ● | 作为评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 其他要求 | 无 | 作为基础指标，5项以上（不含5项）不满足或未响应，将导致投标无效。 |
| 1.货物需求清单中要求提供证明材料的参数：“★”和“●”条款。证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应；技术参数中明确要求证明材料类型的，按技术参数中的要求执行。 2.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 一、仪器总体要求 1.适用于光伏新能源材料中各种元素中微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析； 2.要求能与单颗粒分析模块联用，用于检测新型污染物工程纳米颗粒的特性：无机成分、浓度、尺寸大小、粒度分布和聚集等。 二、仪器技术要求 1.进样系统 1.1配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统。为减小样品记忆效应，雾室应直接连接到炬管的基座上，无需在雾室与炬管之间使用传输管； 1.2全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗； 1.3矩管和中心管可选一体式或分体式；等离子体气（冷却气）和辅助气无需手动连接管路； 1.4配置4通道、12滚轴蠕动泵，蠕动泵泵速±150rpm，泵速1rmp可调； ●1.5可实现样品气体稀释，稀释倍数不小于200倍。（投标文件中需提供彩页或技术白皮书佐证） 2.射频发生器 ●2.1高频率自激式全固态射频发生器，要求频率≥30MHz，射频功率范围为400-1600W或更宽，1W增量连续可调；（投标文件中需提供频率和射频功率范围软件截屏佐证） 2.2无需外部冷却水额外冷却的等离子体工作线圈； ●2.3具有虚拟接地技术，消除等离子体二次放电，无需额外物理接地，无需维护和更换屏蔽炬。（投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 3.气体控制：高精度气体质量流量控制器≥5路，至少包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气），1路进样系统气和1路反应气； 4.单颗粒分析模块 4.1该模块可用于单颗粒的快速分析，可实现颗粒的粒径和浓度分析，包括纳米元素组成、浓度、粒径、粒径分布和团聚现象，可将溶解态离子与颗粒态粒子区分开来，测定元素溶解态浓度； ●4.2具有嵌入在主机软件的单颗粒分析软件模块。通过嵌入式的单颗粒分析软件模块，在一次分析中，可实现颗粒分布等信息，无需后续繁琐的手动计算。单颗粒分软件模块具有4种不同阈值计算方式，需提供计数、3-sigma、5-sigma和7-sigma四种计算方式选择，以应对不同样品的测试需求。（投标文件中需提供四种计算方式软件截图佐证） 4.3接口设计 ●4.3.1不低于三级锥设计，应至少包括一个采样锥和两个截取锥或一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥，且锥口间不通入气体。采样锥口径≥1.0mm，截取锥口径≥0.9mm；（投标文件中需提供实拍仪器锥孔口径尺寸清晰照片佐证） ★4.3.2为保证各类样品基体长时间运行稳定性，锥上不应施加电压，锥间不通入气体；（投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 4.4离子偏转器 4.4.1离子提取透镜系统，可实现离子质量筛选功能，同时进行目标离子选择和不带电物质去除，离子透镜彻底免维护； 4.4.2正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护。 4.5离子碰撞反应池 ●4.5.1可使用纯氨气作为反应气体（氨气纯度≥99.999%）；（投标文件中提供实拍气路接入图片佐证） 4.5.2单次分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换。 4.6四极杆质量分析器 ★4.6.1驱动频率：≥2.5MHz；（投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ●4.6.2具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu，可以在一次方法分析过程中使用，通过变化分辨率扩大样品分析应用范围。（投标文件中需提供≥8个不同分辨率的软件截图作为佐证） 4.7检测器 ●4.7.1双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。具有智能电子稀释功能，在不改变其他仪器条件（氦气流速、等离子体功率等）的情况下，可以在一次样品运行中对不同元素进行不同比例的稀释。如1000ppm钠和10ppb铅混合溶液在一次分析中两者的强度相差不超过5%；（投标文件中提供钠和铅测试数据文件佐证） ●4.7.2为保证单颗粒分析的精确分析，最短驻留时间（dwell time）：≤10µs，检测器瞬时采集速率应：≥100,000点每秒，最小粒径：≤10nm，颗粒数的精度：±1000颗粒数/毫升(particles/mL)。（投标文件中需提供最小粒径测试数据和仪器驻留时间软件截图佐证） 4.8真空系统：四级真空系统，由1个真空机械泵和1个分子涡轮泵组成，关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤10分钟，真空度最高可达10-8Tor。 5.仪器整体性能 5.1标准模式下灵敏度（Li）：≥50M cps/ppm；（In或Y）：≥150M cps/ppm；（U或Tl）：≥300M cps/ppm； 5.2仪器检出限： Be≤0.5ppt；In≤0.1ppt；U≤0.1ppt； 5.3稳定性：短期稳定性（RSD）：≤2%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）；长期稳定性（RSD）：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）； ●5.4去干扰能力指标：碰撞反应池能通入氨气，消除ArO/CaO对铁的干扰，Fe的检出限优于0.7ppt；消除40Ar+对40Ca+的干扰，40Ca+的检出限优于1.0ppt；消除ClO+对钒的干扰，20% 高纯盐酸中V的检出限≤0.1ppt，10ppt加标回收率优于95%；（投标文件中提供谱图和Fe、Ca和V元素检出限数据支持文件佐证） ●5.5利用单颗粒研究纳米颗粒在水质净化的凝絮过程中的行为，适用于水中银、金、二氧化钛、氧化锌和二氧化铈工程纳米颗粒的表征和定量；（投标文件中提供谱图和颗粒物定量测试数据支持文件佐证） ●5.6利用单颗粒模块在反应模式下测定有机溶剂中的含铁纳米颗粒，用氨气作为反应气可完全消除ArO+对Fe(m/z 56)的干扰，保证含铁纳米颗粒的粒径检出限≤15nm，在有机溶剂中低至3000个颗粒每毫升浓度下的纳米颗粒可以准确测定其粒径和浓度。（投标文件中提供谱图和粒径检出限的数据支持文件佐证） 三、仪器配置要求 1.电感耦合等离子体发射光谱仪1套（包含同心雾化器和小体积旋流雾室；全彩色等离子体观察窗；等离子体位置XYZ三轴全自动调节；三锥接口；射频发生器；1.0mm以上直径的采样锥和0.9mm以上直径的截取锥以及安装工具包；带实现硬件控制的触摸显示平板或内嵌液晶触摸显示屏1套；不少于180位与主机同品牌液体自动进样器1套；进样系统（带气体稀释倍数不低于200倍）1套；循环冷却水系统1套； 2.单颗粒分析模块1套（包含离子偏转器；带轴向加速的碰撞反应池（通入纯氨气作为反应气路1套）；离子分析器；双模同时检测器；四级真空系统（由1个真空机械泵和1个分子涡轮泵及控制单元组成）；嵌入在主机软件的单颗粒分析软件1套； 3.液相分析模块1套（包含四元混合梯度泵（系统耐压:≥400Bar或5800psi）1套，不少于100位自动进样器1台，可升降温柱温箱（4℃-85℃）1套，紫外可见检测器1套，数据采集分析软件1套，带触摸屏的独立智能控制模块1套； 4.气相分析模块1套（包含不少于140位液体自动进样器1套；惰性分流/不分流毛细管进样口2套；电子捕获检测器（ECD）1套；氢火焰检测器（FID）1套；热导检测器（TCD）1套；柱温箱1套；带实现硬件控制不少于7英寸触摸显示屏1套； 5.调谐液和标液：1µg/L: Be, Ce, Fe, In, Li，Mg，Pb，U（500ml）2 瓶；多元素混合内标溶液：10mg/L Li/Sc/Ge/Y/In/Tb/Bi（125mL）1瓶；多元素混合标准溶液：10mg/L：Al, Ag, As, Ba, Be,Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga,In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb,Se, Sr, Tl, U, V, Zn（125mL）1瓶； 6.提供满足2年使用的消耗品备品备件： 6.1采样锥和截取锥各1套、采样锥垫片5个、石英矩管2支、进样泵管24支、废液管24支、进样毛细管2套； 6.2样品瓶包含瓶盖和垫片2mL，300个；1L棕色溶剂瓶2个，透明1L溶剂瓶2个，在线过滤器一套，安装工具包1套，启始安装连接管路1套，PEEK接头2个，2个不锈钢零死体积两通接头，溶剂捕集柱1套，正相系统相关备件1套，色谱柱：80325手性色谱柱、83325手性色谱柱、86525手性色谱柱、87525手性色谱柱或相同性能手性柱各1根； 6.3原装除水、除氧载气过滤器一套，衬管O型圈2包，分流/不分流衬管10支，不分流称管1包，柱接头1包，高级绿色不粘连隔垫300个，石墨密封垫2包，自动进样针3支,毛细柱切割器4个，堵头2个，检漏液1瓶，样品瓶及盖300个，样品瓶垫300个，毛细管色谱柱各1根，规格如下：(DB-WAX 30m×0.32mm×0.5um）(HP-5 30m×0.32mm×0.25um）(DB-624 30m×0.32mm×1.8um）或相当性能色谱仪； 7.配套配置要求： 7.1高纯氩气钢瓶（含气、减压阀、并联装置）2套，高纯氦气He及钢瓶（带减压阀）1套，高纯氧气O2及钢瓶（带减压阀）1套，高纯氨气NH3及钢瓶（带减压阀）1套，氮气、氢气、空气及相应的气体减压阀各1套； 7.2数据处理终端（CPU≥6核心，≥4.7Ghz、内存≥16G、硬盘≥1T、≥21寸显示终端）3台；高速激光打印机3台。 | 1 | 套 | 工业 | / |
| 2 | 原位近红外光谱仪(进口) | 一、技术要求 （一）主机技术参数： ★1.光谱分辨率：≤0.09cm-1； ●2.干涉仪：磁悬浮式或空气悬浮式干涉仪，具有≥每秒10万次高速扫描动态准直控制功能，动镜移动精度±0.2nm；（投标文件中提供干涉仪工作原理证明材料，证明材料上需标注具体的动态调整频率数值） ●3.配置DTGS和MCT检测器，自动切换。MCT检测器液氮保持时间≥18小时； ●4.灵敏度：峰-峰值信噪比：1分钟4cm-1测量，≥65,000:1；光阑精度：≥200档； 5.光谱范围：≥7800-350cm-1；可扩展配置≥3个分束器自动切换系统，实现多波段自动切换检测； 6.光谱仪主机面板配备快捷操作功能键，一个按键即可自动切换采集模式； 7.快速扫描：≥每秒65张光谱（@16 cm-1，MCT检测器）； 8.混合物光谱分离鉴别检测分析方法：能对混合物和污染物样品红外光谱进行采集自动搜索分离鉴别、给出含量比比例； 9.具备ATR多模式校正技术，可精确校正使ATR谱图与透过谱图达到≥97%最佳匹配度； 10.时间分辨动力学软件：可控制基于时间的动态实验，时间分辨红外数据采集，支持数据采集、可视化、处理和分析工具，可进行 TGA-IR、原位漫反射等以基于时间的实验；使用多种专用2D和3D显示功能，能够更加精细地显示出微小的分子转化信息； ●11.配置不少于二十万张具有自主知识产权、永久免费使用、非在线付费使用、离线安装在用户电脑的高分辨红外光谱数据库。（投标文件中提供自主知识产权数据库证明文件扫描件或许可证） （二）原位红外ATR系统 1.拥有多种测量模式：ATR单次反射模式、ATR多次反射模式，可根据用户的要求自由调节; 2.使用两片长宽为50×50的镀金平面镜，最大程度的减小光通量的损失，可得到高光通量的图谱; ●3.投标文件中需提供升级改造光路（使用离轴抛物面镜）与红外ATR光纤探头耦合，在高压样品池中，实现在线反应监测相关实物照片佐证。 （三）锂电原位红外ATR测试系统 1.池体材质：高纯钛（可定制）； 2.样品大小：极片Φ≤16mm，隔膜Φ≤19mm； 3.窗口：单晶硅、单晶锗、氟化钙、金刚石等； （四）漫反射附件 1.采用两个6.3:1，90°镀金离轴椭球面； 2.搭配带有滑轨的底板可调节漫反射附件的位置，提高漫反射附件的光通量。 （五）漫反射反应池（500℃） 1.设计温度：RT-500℃； 2.设计压力：≥3MPa； 3.产品材质：不低于316L，表面粗糙度小于0.8； 4.光照窗片：石英； 5.红外窗片：ZnSe*2（可选其他材质），直径≤8mm； 6.温控装置：温控装置：多段程序控温、可联网远程使用，变温数据可导出，触摸屏操作，可电脑操作配备成套软件，高分辨率LED触摸屏: 四线电阻式，输入电压：24±20%VDC，额定功率：6W，处理器：ARM 800MHz，内存：128M，系统存储: 128M组态，软件：McgsPro，USB接口: 1×Host； 7.预留水冷接口，含冷水机，测试中池体表面温度低于45℃。 （六）真空系统 1.极限真空度：9×10-5Pa（不带负载）； 2.前级泵：双级旋片真空泵，抽速≥4L/S； 3.分子泵：抽速≥110L/S；转速≥42300rpm； 4.抽气接口：KF25/KF40（可定制）； 5.真空测量方式：双规全量程测量； 6.真空测量范围：1×105～5×10-6Pa。 （七）配置清单 1.主机一台； 2.中英文操作软件一套； 3.原位红外ATR系统一套； 4.锂电原位红外ATR测试系统一套； 5.漫反射附件一套； 6.漫反射反应池（500℃）一套； 7.真空系统一套； 8.空气过滤系统一套； 9.除湿机一台； 10.数据处理终端（CPU≥6核心≥4.7Ghz、内存≥16G、硬盘≥1T、≥21寸显示器显示终端）1台；高速激光打印机1台。 二、其他要求 ★1.若投标人所投产品为进口的，投标文件中须出具所投产品主机生产厂家或国内总代理商对此项目产品授权委托书、产品质量及售后服务承诺书扫描件； 2.投标人需承诺签订合同后，供货前提供原厂盖章的技术说明书一套供核对招标参数，并作为实际运行的验收依据，如参数不一致，一律拒绝验收。（投标文件中提供承诺函，格式自拟） | 1 | 套 | 工业 | 进口 |
| 3 | 原位扫描电化学显微镜(进口) | 一、技术要求 1.微区扫描平台及控制系统 1.1定位系统：X，Y，Z三轴全部采用高精度的压电马达和闭环控制系统； 1.2光学平台：钢质蜂窝状光学平台，采用抗震技术； ●1.3扫描范围(X、Y)：≥90mm×90mm；（投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 1.4扫描分辨率（X、Y、Z）所有工作模式下: ≤2nm； 1.5线性位移编码分辨率：≤60nm； 1.6最大扫速：≥10mm/s； 1.7最大扫描范围(Z)：≥90mm； 1.8支持所有轴限位开关； 1.9控制与分析软件：预装于高性能笔记本电脑中。平台控制与各种微区分析技术一体化集成软件，所有的分析软件在同一个界面的软件下面，包括3D软件。 2.SECM-扫描电化学测试模块 ●两台独立的电化学工作站组成的双电化学测试系统还可以单独使用进行常规电化学实验包括电化学噪声，电化学交流阻抗测试。（投标文件中需提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 2.1支持2，3，4电极测试，浮地测试； 2.2最大输出电压: ±11V； ★2.3最大输出电流：2A； 2.4电流分辨率: ≤125fA； 2.5极化电压: ±10V； ★2.6电流测量精确度:±0.2%； 2.7最小时基：2us； 2.8最大电压扫描速率：4900V/s； ●2.9电位扫描方式：具有LINEAR SCAN线性扫描及STAIR CASE阶梯波扫描双重方式；（投标文件中提供该功能软件截图不少于三张） 2.10差分静电计带宽：＞9MHz； 2.11输入阻抗：1012//5pF； 2.12扫描探针技术包括x，y和z线、面扫描，z探针逼近曲线； 2.13中英文界面的常规电化学测试技术包括：开路电位，线性扫描，循环伏安（单次），循环伏安（多次），阶梯线性扫描，阶梯循环伏安（单次），阶梯循环伏安（多次），计时电流法，计时电位法，计时电量法，电位脉冲法，电流脉冲法，方波伏安法，，电化学噪声，电偶腐蚀，循环极化，线性极化，塔菲尔、Rp拟合分析，恒电位、动电位扫描，恒电流、动电流扫描，动态IR补偿，S软件提供强大的功能，支持用户高质量的电化学测试，自动设置实验参数，实验结果自动设置，电流、电位、时间图示（X，Y1，Y2），全程、实时数据存储。 3.表面离子浓度测试模块 3.1 Cl离子探针：氯离子探针使用Pt微电极作为参比电极，使用Ag/AgCl 微电极为工作电极； 3.2氢离子探针：H离子探针使用Ag/AgCl 微电极为参比电极，W/WO3微电极为为工作电极。 4.SKP-扫描开尔文探针测试模块 ●4.1独立锁相放大器1台；（投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 4.2信号通路：相敏检测锁相放大器和差分静电计； 4.3频率范围：0.001Hz-250KHz； 4.4满刻度灵敏度：10nV-1V； 4.5电压输入满量程灵敏度：10nV-1V； 4.6输出时间常数：10us-100ks； ●4.7共模抑制比：100db；（投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 4.8电流输入最小灵敏度：10fA； 4.9输入阻抗：1015欧姆； 4.10共模输入范围：±12V； 4.11振动激励器：压电陶瓷，振动幅度：0-30um。 5.LEIS-微区阻抗测试模块 独立的电化学测试系统，可以单独使用进行常规电化学实验包括电化学噪声，电化学交流阻抗测试。 5.1频率范围：10μHz—1MHz； 5.2交流振幅范围：0.1mV-1V； 5.3显示模式：阻抗的线扫、面扫、点频率扫描、Bode and Nyquist； 5.4探针材料: Pt/Ir针；Pt环。 6.彩色探针成像系统 6.1像素：≥795×596； 6.2最小照度：0.02lx.F1.2； 6.3直流供电：12VDC。 二、配置要求 1.X，Y，Z微区扫描平台及控制器：控制及分析软件，3D分析软件（包括探针显微数据快速分析处理和成像专用软件，扫描探针显微数据三维成像与分析软件，三维软件包一套，笔记本电脑一台）1套； 2.SECM扫描电化学显微镜模块：电化学工作站两台1套； 3.ISP表面离子浓度测试模块1套； 4.SKP-扫描开尔文探针测试模块1套 5.LEIS 微区阻抗测试模块1套 6.彩色成像系统1套； 7.SECM探针2根； 8.氯离子探针1根； 9.氢离子探针1根； 10.SKP 探针1根； 11.LEIS 探针1根； 12.彩色成像系统1套； 13.净化稳压电源1台。 三、其他要求 ★1.若投标人所投产品为进口的，投标文件中须出具所投产品主机生产厂家或国内总代理商对此项目产品授权委托书、产品质量及售后服务承诺书扫描件； 2.投标人需承诺签订合同后，供货前提供原厂盖章的技术说明书一套供核对招标参数，并作为实际运行的验收依据，如参数不一致，一律拒绝验收（投标文件中提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 套 | 工业 | 进口 |
| 4 | ▲X射线荧光光谱仪(进口) | 一、技术要求 1.用于高分子材料、电池材料、催化剂等各种固体样品、粉末压片样品的分析测试等，满足各种材料中的微量、常量元素的定性、定量、无标样半定量分析，分析元素范围为元素周期表O（9）～Cm（96）之间的元素，含量范围为ppm～100% ； 2.测量方式：波长色散顺序扫描式； 3.接地电阻：布置专用接地线，接地电阻满足正常的工作要求； 4.系统组成：仪器主要由X射线光管、高压发生器、晶体、测角仪、探测器、自动进样器、数据工作站、操作软件、无标样定量分析软件、辅助设备、制样设备等部分组成。 5.仪器技术参数 5.1X射线管 5.1.1形式：尖锐端窗型，长寿命灯丝； ●5.1.2铍窗厚度：≤35µm（提高X光强度和激发效率）；（投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 5.1.3阳极材料：铑靶； 5.1.4光管滤光片：配置4块滤光片； ★5.1.5最大功率≥4.0 KW，最大电压≥60 KV，最大电流≥150 mA； ●5.1.6照射方式：上照射设计。上照射，样品分析面朝上；避免粉尘对分光室、X射线管的污染损伤风险。（投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 5.2高压发生器 5.2.1发生器类型：高频固态； ★5.2.2最大功率≥4.0 KW，最大电压≥60 KV，最大电流≥150 mA; ●5.2.3、稳定性：外电压波动±1%时，输出电压波动≤±0.00003%；（投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ●5.2.4高压发生器可维修：高压发生器可进行原厂直接维修，一旦有故障，不需要整个高压发生器更换。（投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 5.3样品方式 5.3.1样品种类：固体、粉末压片、玻璃熔片等； 5.3.2样品最大尺寸，直径可达50mm，高度可达30mm； 5.3.3样品旋转：不小于30rpm/min； ●5.4准直器配置二位准直器：通用准直器、高分辨准直器；自动切换，适合轻、重元素分析。配置六位自动视野限制光阑：直径Φ35、30、20、10、1、0.5 mm；（投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ●5.5晶体：八位置以上的晶体转换器。至少配置 LiF200、PET高灵敏弯曲晶体、Ge高灵敏弯曲晶体、O到Mg元素晶体，分光晶体数：≥四块不同晶体，以充分保证轻元素、超轻元素和重元素的检出能力，满足分析元素范围：O（9）～Cm（96）。（投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 5.6探测器系统 5.6.1探测器类型：流气正比计数器、闪烁计数器; ●5.6.2类型：流气正比探测器具有芯线自动清洁功能；（投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ★5.6.3最大线性计数：配置X射线强度调节器，流气正比计数器≥3000kCPS；闪烁计数器≥1600kCPS； 5.6.4非线性度：从0到最大计数率范围内偏差不大于1%； 5.6.5死时间修正：电脑自动处理，具有自动灵敏度控制功能； 5.6.6自动衰减器系统：IN-OUT自动切换(衰减率1/10)； 5.6.7流气探测器阳极丝具备自清洁功能，终身免费维护。 5.7测角仪 5.7.1驱动方式：θ/2θ分别驱动； 5.7.2定位方式：数字或者光学定位； 5.7.3角度准确度：≤0.001°； 5.7.4角度再现精度：≤±0.0001°； 5.7.5温度稳定性：光谱室和晶体单独控温，温度稳定性：±0.1℃。 5.8自动进样器 5.8.1样品位数：48位以上X-Y二维全自动机器人进样器，自动识别样品类型； 5.8.2样品杯：12个原装样品盒。 5.9真空系统 ●5.9.1具有双真空室（分析室和预抽真空室），各真空室独立真空系统，保证分析室不受粉末试样污染，双真空泵、双真空系统；（投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 5.9.2具有APC真空自动稳定系统：真空泵+变频器+真空自动稳定系统。 5.10软件 5.10.1操作软件：要求能对仪器进行全面的操作控制，进行定性、定量分析。在定量方面，必须拥有单标样定量功能。软件必须可以监控仪器状态，有自动诊断功能，在线帮助功能，自动校正功能，自动辨别干扰谱线功能，拥有理论α系数，经验α系数和基本参数法计算功能； 5.10.2分析帮助专家软件系统：能够根据仪器的配置提供被选择元素的最佳分析参数；用最佳的谱线和分析参数进行被选择元素的快速扫描；用最佳谱线和分析参数进行被选择元素的能量描迹；它可以根据灵敏度、所选择的元素和可能的谱线重叠，用最佳元素线和分析参数建立分析程序等； 5.10.3无标样半定量分析软件：必须能提供无标样定量分析软件，可进行无标样软件进行校正； 5.10.4分析曲线建立：负责现场建立分析工作曲线，指导培训用户使用方法。 5.11备品备件包在标准配置外，提供仪器运行所需的2年零备件及消耗品包，包括不限于微动开关、光电传感器、晶体交换马达、进样马达、窗口膜等。 6配置清单 6.1主机1套，包括满足技术参数质量和数量要求的X射线光管、高压发生器、晶体、测角仪、探测器、自动进样器、数据工作站、操作软件、定量分析软件、无标样定量分析软件等。标准样品不少于4个，由用户指定； 6.2配套辅助设备 6.2.1 P10减压阀1个； 6.2.2循环冷却水系统1套：分体式，带隔离净化功能，最大制冷量 8KW，控制温度范围10℃～40℃；控温精度：±1℃； 6.2.3数据处理终端1台：CPU≥6核心≥4.7Ghz；内存≥16GB；硬盘≥1TB；可读写光驱；≥27英寸LED数据显示终端1台； 6.2.4制样设备：压片机：最大压力40t，塑料压环，立柱间距≥220mm，最大行程≥100mm, AC 380V±10%/50Hz，功率≥1.1千瓦。 二、其他要求 ★1.若投标人所投产品为进口的，投标文件中须出具所投产品主机生产厂家或国内总代理商对此项目产品授权委托书、产品质量及售后服务承诺书扫描件； 2.投标人需承诺签订合同后，供货前提供原厂盖章的技术说明书一套供核对招标参数，并作为实际运行的验收依据，如参数不一致，一律拒绝验收。（投标文件中提供承诺函，格式自拟） | 1 | 套 | 工业 | 进口 |

三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需内容（包含招标文件要求内容、投标文件承诺内容、评标过程澄清修改内容等）的所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用，投标分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

三、综合评分表（综合评分项目适用）：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 所投产品技术参数及要求响应情况 | 根据投标文件对招标文件采购需求货物需求表中的“技术参数及要求”的响应情况进行评分： 标注●号的条款，每满足一项得1.7分，共30项，满分51分； 注： （1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 （2）以投标响应表和“货物需求表”中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-51分 |
|  | 质保承诺 | 投标人承诺在采购需求中要求的质保期的基础上，全部产品每增加一年质保期的得2分，满分4分，增加不足1年的部分或仅对部分产品增加的不得分。 注：以投标响应表中投标人承诺的质保期作为评审依据。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 | 0-4分 |
|  | 供货安装调试及培训 | 根据投标人所提供的供货安装调试及技术培训方案，由评标委员会进行评分： （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案实施适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务与维保方案 | 根据投标人提供的售后服务管理制度、故障响应时间、保障措施、维保方式、维保内容、质保期满后的维保费用、时间保证等情况由评标委员会进行综合评分： （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案实施适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 产品选型合理性 | 根据所供产品选型、配置、技术先进性等进行评分： 1.产品选型、配置与项目匹配度高，技术先进（产品使用行业最新技术或自身技术优势明显）得5分； 2.产品选型、配置与项目匹配，无明显技术优势得3分； 3.产品选型、配置与项目匹配度低，无技术优势得1分。 | 1-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |

2.3.3分值汇总

（1）技术资信评分

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值（四舍五入保留至小数点后两位数），得到该投标人的技术资信分。

（2）综合总得分

将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。