第三章  招标需求

前注：

本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评标认可。

一、招标需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，预付50%；项目实施完毕后，付清尾款。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 2026年1月1日~2026年12月31日。为保证实验室运行使用的稳定性，服务期满后，经采购人年度考核合格，在年度预算能保障且政策无调整的前提下，可按照上一年度合同价再续签下一年度服务合同（续签次数不可超过1次） |

二、服务需求

1、根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）、《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《生物安全柜》GB41918-2022、CNAS-CL05：2009《实验室生物安全认可准则》、CNAS-CL05-A002：2020《实验室生物安全认可准则对关键防护设备评价的应用说明》等标准要求，提供BSL-3实验室的年度运行维护维修服务，确保其状态完好，运行正常保障实验室安全稳定运行；

2、维护维修服务方在合同期内对实验室在用的所有关键设施设备按标准要求制定巡检计划、维护保养计划、应急维修方案以及其它配合服务，巡检发现问题及时向实验室相关主管部门汇报情况，根据故障情况制定有针对性切实可行的维修方案，协商并确定维修事宜，在最短的时间内排除故障，保障实验室安全有效运行。

2.1 实验室空调、水路系统维护：确保实验室空调、水路系统正常运行，保证实验室内温湿度达到标准要求和舒适性要求。空调表冷器、加湿器定期检修维护，故障维修，工况预警和应急处理。每年逢换季模式工况切换，需要增加检修力度，提前做好换季模式工况切换前的准备工作，确保制冷制热工况模式切换运行正常，保证空调模块机组使用正常；

2.2 实验室送排风系统维护：确保送风机、双排风机组工况运行正常，主备排风机故障工况切换正常，送风机工况切换正常。新风初、中效过滤器的定期检查压力记录，滤器更换。送排风系统相关定风量阀门、变风量阀门、手动阀门运行工况校准，零点位校准。管路密封性及保温层完整性、机箱组气密性、消音器的密闭性检查。文丘里风量调解阀门动作工况、精度标度定期确认核准。生物型密闭阀门开关运行工况检修维护，排风机箱组检修维护，排风帽逆止阀日常维护；

2.3 高效过滤器：日常包括高效过滤器使用状态记录、分析监测相关数据、原位排风过滤器每季进行定期检漏，特别是每个实验周期结束终末消毒完成后必须进行检漏测试。送风高效过滤器工况监测、工况数据记录分析，必要时进行送排风过滤器更换安装、自检测、配合第三方检测并处理检测过程中的问题等工作。相关更换事宜需要根据过滤器的监测数据双方协商确认对高效过滤器进行更换维护工作；

2.4 自控、电气系统：保障实验室PLC自动控制系统运行工况稳定，维护自控配电柜、控制模块、通讯模块、仪器仪表、IO数据校验、信号线缆检查、压差传感器检修校验、温湿度传感器检修校验、紧急按钮、一般报警、重要报警校验。启停记录、运行记录、报警记录，重要故障记录，确保实验室自控系统运行稳定安全；确保实验室日常供电双路转换正常、照明电力设施正常，风机空调动力电工况正常、UPS系统日常维护，实验室照明工况维护，应急照明维护维修，保证工况正常稳定；

2.5 维护结构定期检漏维护：包括洁净彩钢板、PVC地面、安全逃生门、实验室出入口门，实验室防护区内墙、地面、吊顶、穿墙管线、门窗及各类设备连接口密闭检修维护整体气密维护测试，淋浴房、下水地漏及紧急喷淋系统与外部连通处密闭情况定期检测巡查，保证维护结构完整实验室气密性安全，始终保持良好的密封状态，达到生物安全实验室相应标准；

2.6 安全柜定期巡检，对2台AⅡ型生物安全柜进行物理工况监测，运行工况调试，运行安全工况确认，保证生物安全柜正常使用；

2.7 供水、供气系统：维护维修实验室日常供水、高压锅软水系统。保证实验室供气系统正常，确保实验室用气安全和及时供应；

2.8 监控、对讲、门禁系统：保证实验室云台监控、全景监控运行显示，记录录像工况，备份存档数据，随时备查。保证对讲系统和门禁系统安全使用，应急工况维修处理；

2.9实验室终末消毒：根据实验室工作需要，实验室实验活动结束，必要时配合进行实验室终末消毒工作，包括消毒活动操作及消毒工作结束后现场的处理等；

2.10实验室送风机房、UPS机房、楼顶排风机组、设备夹层、中控室日常维护维修，卫生清洁，门禁管理，协调配合好与物业的工作分割面，保证出入安全、使用安全和消防安全；

2.11极端天气要有应急预案，确保上述系统的正常运行及实验室相关设备的完好工况；

3、每年4月、10月为实验室大型检修期，届时需对BSL-3实验室全系统进行彻底检修，如遇不可抗因素，可协商更改时间；

4、维保服务方保证至少安排1名工作人员为项目负责人与我中心工作人员建立联系。当接到BSL-3实验室设施设备出现故障电话通知时，应立即组织工程技术人员到达现场进行处理，确保能及时响应实验室运行中的硬件问题，第一时间启动应急措施。服务期内，电话响应时间应小于20min，当接到BSL-3实验室设施设备出现故障电话通知时，应立即组织工程技术人员到达现场进行处理，紧急情况下至少有3名维护工作人员能8小时内到达实验室现场保障服务，非紧急情况双方协商确认维护维修时间（投标文件中须提供承诺书，格式自拟）；

5、每年协调配合第三方检测机构对BSL-3实验室硬件设施运行状况进行年检，依具相关标准对实验室工况进行全面检测，并负责解决处理在检测过程发现的问题，直至出具合格的第三方检测报告。

6、积极配合BSL-3实验室完成实验室认可评审部门CNAS对实验室的评审及对设施设备工况的测试工作，确保实验室硬件设施满足评审标准要求。

7、积极配合实验室进行对外的公开性活动，如国家安全日实验室开放活动、领导参观视察活动、生物安全交流参观活动等。

8、根据BSL-3实验室设施、设备耗损的程度，如需要更换相关部件时，应按相关流程上报，审核确认后实施。更换后，须根据《生物安全实验室建筑技术规范》 GB50346-2011、《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008等标准进行维护后自检，并出具检测记录和报告，记录存档。一般情况下，实验室低值易损件（如进风初效过滤器、插座、电线和空气开关等）的更换费用由维保单位负责，其它部件更换费用由双方协商确定。

9、完成维护维修工作后应认真、如实填写维护维修工作记录单，需要实验室负责老师确认签字，所有工作内容需要有文字资料，整理成册，备案存档。

10、提供技术培训/进行经验交流，辅导实验室相关人员掌握系统的基本操作和简单的故障分析，每季安排培训讲座，对实验室运行进行分析报告，维修维护总结，案例分析。

11、根据实验室需要以及UPS电源的实际工况，必要时进行UPS电池更换服务（费用另计）。

12、人员需求:维护服务团队应不少于5人，其中核心成员应通过高等级生物安全实验室国家级培训，且应有BSL-3实验室相关建造或维护经验（投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于国家级培训证书、公司技术人员名单和相应辅助证明材料等）；

13、维保人员服务态度良好，能与中心工作人员良好沟通，服从中心相关管理制度，无不良服务投诉（投标文件中须提供承诺书，格式自拟）；

14、遵守实验室相关管理规定，按照相关标准操作规程及防护要求等实施维护工作，确保维护服务人员安全，无违规操作（投标文件中须提供承诺书，格式自拟）；

三、报价要求

本项目报总价，报价中须包含完成本项目的全部费用，采购人不再另行追加费用。