## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；

3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性支付合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30个日历日内完成供货及安装。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起开始计算3年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 实质性指标 | ● | 实质性要求，未响应（或负偏离）将导致响应无效。 |
| 核心指标项 | ★ | 作为评分项，详见“第四章 评标方法和标准”中评分细则。 |
| 无标识项 |  | 无标识项为基础指标项，全部满足得5分，有1条未响应（或负偏离）的得3分，有2条未响应（或负偏离）的得1分，有2条以上未响应（或负偏离）的不得分。 |
| 注： （1）针对下表中标注★的指标项须按下列要求在参选文件中提供证明材料予以佐证。 1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料； 2.采购需求中未明确要求提供证明材料的，参选人须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议参选人对证明材料中的关键参数进行标注）。 （2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物需求表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 （单位） | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲多功能酶标仪 | 一、技术要求 1.基本信息 1.1支持板架：6-384孔 1.2功能：吸收光检测、荧光检测、化学发光检测（辉光、闪光） 1.3测量模式：终点法、动力学、光谱扫描、孔扫描 2.吸收光 2.1光源：氙灯 2.2检测器：PD 2.3波长精确度：＜2nm 2.4波长重现性：±0.2nm 2.5半峰宽（FWHM）：＜2.5nm 2.6波长范围：200-1000nm，1nm步进 2.7测量范围：0-4 OD 2.8分辨率：不低于0.0001 OD 2.9准确性：96－精确模式：±(1.0%+0.003Abs) @ (0.0-2.0Abs]；±2.0% @ (2.0-3.0Abs] 2.10重复性：CV < 1.0%或SD＜0.003 快速(0.0 - 3.0Abs]； 2.11杂散光：0.1%@220nm 2.12线性：R2 ≥ 0.999 @ [0.0 - 3.0Abs] 2.13读数时间：96孔板：快速<15s 2.14检测系统：拥有同源参比光路通道系统，优化算法 3.荧光 3.1读数模式：顶读 3.2激发光源：氙灯 3.3检测器：PMT 3.4波长范围：EX：200-1000nm；EM：270-850nm 3.5滤光片EX/EM：方便装配的模块化滤光片（3组）（485/530nm、523/564nm、624/692nm） 3.6检出限：不高于1pM 3.7线性动态范围：≥6 数量级 4.化学发光 4.1检测器：PMT 4.2检出限：不高于15amol/孔 4.3线性动态范围：≥ 6 数量级 ★4.4串扰：≤ 0.005%，孔间干扰小（参选文件中须提供彩页证明材料） 5.振动&孵育 ★5.1振动模式：线性、环形、双环形，至少3种速度可调并可选择rpm值，动力学过程中可执行背景振荡模式（参选文件中须提供彩页证明材料） 5.2孵育温度：室温+4℃ 至 45℃ 5.3温度均匀性：±0.5℃ @ 37℃ 6.软件 ★6.1孔扫描：单孔至少可测900个点（参选文件中须提供彩页证明材料） 6.2用户界面：机器内置软件，独立使用 6.3软件界面：中文/英文 6.4屏幕尺寸：液晶显示屏尺寸≥10寸，分辨率≥1920×1200， 6.5可视化布板：未知、标品，空白，阳性对照，阴性对照，质控品等显示颜色不一样 6.6用户管理系统：仪器内置可设置不同权限用户，账号安全保护 6.7标准曲线库：标曲储存，无需每次现做标曲，调用即可进行浓度判断 6.8内置多种算法：减去空白、标曲、定性、定量、质控、动力学、光谱分析；算法自定义：根据需求增加所需算法 6.9共享库：程序、结果、标曲可以共享给另外一台多功能酶标仪 6.10操作显示：触屏输入，安卓系统，可外接键盘鼠标 6.11网络传输：检测数据报告可通过FTP上传至PC服务器 ★6.12二维码扫描：程序、标曲及滤光片信息可通过二维码扫描导入仪器 6.13节能模式：设置任意时间，机器屏幕自动变暗进入节能模式，节约能量，任意按键退出节电模式。 6.14数据容量：≥10GB，可存储不低于20000条数据文件，数据导出格式：Excel、PDF、CSV格式 ★6.15机器配置四个物理按键，分别为启动，停止，板进板出，屏幕角度调节，其中启动，停止，板进板出的物理按键功能与显示屏内的启动，停止，板进板出的虚拟按键功能相对应，配置一个两用触摸笔，两种操作方式都可以实现板进板出、运行及停止。（参选文件中须提供彩页证明材料） 6.16兼容性：支持PC软件，Win7至Win10 64位 6.17通过LCD物理按键控制屏幕有两种角度，方便站立和坐下两种姿势操作机器，适应不同操作习惯。 6.18数据导出USB接口有防尘仓保护，防水防尘，有开关门设计。 7.其他 7.1仪器接口：至少包含2个USB A型口、1个USB B型口、1个以太网口、RS232接口 7.2电源：AC 100至240V，50至60Hz 7.3重量：≤33kg 8. 须支持预留微量板接口，方便后期拓展这个功能 8.1样本数量：1—16个 8.2样本检测量 2-4uL 8.3用微量板可以直接给出样品（DNA、蛋白等）浓度与纯度报告 9. 须支持预留自动加样器接口，方便后期拓展这个功能 9.1数量：1或2个 9.2分液体积：5-1000μL，1μL增量 9.3注液速度：125-500 μL/s 9.4准确性：±1μL @ 5-50μL；±2% @ 51-1000μL 9.5废液收集：≥50mL 10.须配备PC软件接口 10.1预装ReaderIt-II软件，支持电脑端和机器端两种不同操作模式 | 1台 | / |
| 2 | 多功能化学发光图像分析系统 | （一）技术参数 ★1.核心功能：适用于核酸与蛋白凝胶成像：支持 DNA、RNA 及蛋白凝胶的高精度检测；免染蛋白成像技术：无需考马斯亮蓝染色，直接实现蛋白电泳结果的快速成像；化学发光检测：适配 Western/Southern/Northern/Dot blot 等发光实验；涵盖杂交膜、蛋白转印膜、培养皿菌落计数、酶标板、点杂交、蛋白芯片、电化学及自发光检测。 ★2.成像核心：采用高分辨率低照度数码制冷型CCD（非CMOS相机），冷却温度≤-45℃（参选文件中须提供证明文件）。 3.物理分辨率：≥600万像素（2688×2200），原生非插值输出。 4.检测灵敏度：CCD量子效率≥75%，可检测阿克（attogram）级蛋白样品。 5.成像分辨率：300/600/1200 DPI。 6.像素合并模式：1×1, 2×2, 4×4（兼容6×6，8×8，12×12，16×16，24×24）。 7.镜头接口：需配备大尺寸M42接口（直径≥42mm，非C接口）。 ★8.电动镜头：原生F/0.80电动镜头，无需改装即可达到F0.80光圈。 9.样品台：双层设计，兼容厚度0.01mm～10cm的各类样品。 10.光源配置：集成302nm紫外光源。 11.分析软件：全中文操作界面，自动识别8bit/16bit图像及序列图像；支持自动曝光优化及图像序列保存。 ★12.数据可视化：支持三维图像渲染呈现。 13.电脑配置一台：不低于四核高性能处理器，≥16GB 内存 + 1TB ，≥21英寸显示器。 14.配套电泳系统要求：双槽互联结构；双槽一体化外壳，支持同步独立电压条件实验；槽盖具备电极防反插保护；槽体设计：蝶型槽底壳隔断凸起，实时观测凝胶电泳进程；支持1～4块10×10cm手灌胶/预制胶并行电泳。制胶模块：蝶式卡扣制胶器，支持玻璃板平躺定位；标配一体化U型隔条强化玻璃。 | 1台 | / |
| 3 | 超低温冰箱 | ★1.容积与结构：有效容量不小于670升，采用单门立式设计。 2.尺寸与布局：外形尺寸（宽×深×高）控制在1030mm×1000mm×2000mm以内；内腔深度≥700mm，至少可容纳20组5×5规格冻存架或500个2英寸标准冻存盒。 3.材质特性：箱体外壳为耐腐蚀钢板，便于维护清洁；内胆通过镀锌喷涂处理，提升抗腐蚀性能。 4.温控系统：配备微电脑控制单元，集成多重传感器，确保温度范围维持在-86°C至-40°C内；LED显示屏精度不低于0.1°C。 5.制冷设计：压缩机系统采用低噪音风机技术，冷凝散热风机智能启停，匹配压缩机运行状态。 ★6.温控性能：制冷核心采用双压缩机配置。 7.能效指标：根据《CQC6104-2016低温保存箱节能环保认证技术规范》，24小时能耗≤12kWh。 8.温度稳定性：通过≥20点内部测试，温度分布均匀度≤3.5°C，波动幅度≤2.5°C。 9.安全防护：支持开机延时与停机间隔保护功能，强化运行可靠性；具备键盘锁定和密码保护机制，防止参数误操作。 10.报警机制：集成声光报警功能，覆盖高低温、开门、电压异常、断电、传感器故障、散热不良及系统故障等异常情况，提升物品安全性。 11.数据功能：内置USB接口支持数据导出，连接U盘自动记录当月及上月历史数据。 12.后备电源：标配蓄电池，断电后可持续显示温度、报警提示及USB供电至少8小时。 13.保温能力：保温层厚度≥127mm，整机配置≥6道门封条；断电后温度恢复至-50°C所需时间≥330分钟。 14.恢复测试：在稳定状态下，开启外门及顶内门角度≥90°，开启1分钟后关闭，降温至-75°C的耗时≤35分钟。 15.制冷剂与环保：使用环境友好型制冷工质，用量符合国家安全标准要求。 16.运行功率：功耗不高于750瓦。 17.噪音控制：正常工作噪声≤51dB（A）。 18.辅助功能：须配备至少3个温度测试孔位，孔径≤30mm，便于安装探头进行温度采集。 ●19.产品认证：提供医疗器械注册证书。 | 1台 | / |

三、报价要求

本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选人不再另行支付任何费用，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。