[bookmark: _Toc18464]第三章  采购需求
前注：
1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；
2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；
3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；
4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后一次性支付合同价款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30个日历日内完成供货及安装。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起开始计算3年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。


二、货物需求
（一）货物需求说明
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	核心指标项
	★
	作为评分项，详见“第四章 评标方法和标准”中评分细则。

	无标识项
	
	无标识项为基础指标项，全部满足得4分，有1条未响应（或负偏离）的得2分，有2条未响应（或负偏离）的得1分，超过2条未响应（或负偏离）的不得分。

	注：
（1）针对下表中标注★的指标项须按下列要求在参选文件中提供证明材料予以佐证。
1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料；
2.采购需求中未明确要求提供证明材料的，参选人须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议参选人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。


（二）货物需求表
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
（单位）
	备注（进口或强制节能）

	[bookmark: _Hlk194587125]1
	▲高压灭菌锅
	★1.产品为生物安全型高压灭菌锅，排气模式为全自动内排，排汽速度≥5级，内置双集气瓶。
2.腔内内径(直径*深度）：≥φ370*740mm；
3.罐体材质：厚度≥3mm耐腐蚀不锈钢，表面镜面处理。
4.罐体盖部机构：手动上下开闭，安全上锁机构，自动锁定；弧形顶盖；铰链缸体焊接一体，外形无凸起。
5.有效容积：≥80L。 
6.漏电保护功能：发生漏电时自动切断电源。
7.排气阀：电磁阀≥2个。
8.安全阀：弹簧全启式安全阀，≥0.3MPa时自动运作。
★9.冷却方式：双散热风扇；可选自然冷却和强制风扇冷却。
10.压力表：0~0.4MPa，精度不低于1.6级，安装于前方。
★11.最高灭菌温度：≥138℃。
12.操作控制面板：≥7英寸电容式触摸屏中文菜单，可戴手套操作，显示运转功能。
★13.内置冷却水箱：≥5L水箱，无需取下，可直接排水；一体化设计，无螺纹孔，有涂层保护；外部观察窗可随时确认水位；带附属消音器。
14.腔内注水量：≥5L。
15.防堵塞功能：容器底部排水口标配过滤器。
16.温度范围：器具，液体灭菌工程：105℃~138℃；溶解工程：60℃~110℃；保温工程：45℃~60℃；预热温度：45℃~80℃。
17.加热器功率：不锈钢加热管 ≥2000W×2。
18.干烧保护：液胀式温控器和低水位开关，双重防干烧保护。
19.具备预热功能。
20.加热器及传感器保护措施：加热器挡板有专门安装柱，挡板水平放置，显示最高水位，最低水位。
21.记忆功能：各模式有三个记忆单元，可对温度，时间，强制冷却等进行储存和记忆。最少保存12个记忆程序，每个程序可更改名称。
22.数据传输功能：计时输出，报警输出，RS485通信功能，温度输出；可关联多个品牌的打印机。
23.预约功能：时刻模式、日期·时刻模式。
24.其他配件：≥2个灭菌筐，接水盘，灭菌测试卡，过滤网，三级管理权限。
	1台
	/

	2
	96孔板混匀仪
	1.转速：100-1500转/分。
2.速度控制：无极调速。
3.标配：96孔板1块。
4.振幅：3-5mm。
5.外形尺寸：≤270mm*150mm*120mm。
	1个
	/

	3
	通用水平电泳槽
	1.槽体采用聚碳酸脂材料注塑成型。
2.安全按钮式开盖设计。
3.配备多用制胶器，兼顾6X6cm/6X12cm/12X6cm或12X12cm四种规格的胶板。
4.多用制胶器为耐温材料（135℃）注塑成型。
5.多用制胶器内含≥8种规格的梳子为耐温材料（135℃）注塑成型。
6.槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。
7.电泳槽承载凝胶的最大面积：≥12×12cm。
8.制胶托盘种类：6×6cm/6×12cm/12×6cm/12×12cm。
9.最大电压负荷：不低于500 V。
10.容纳缓冲液总体积：≥1000 ml。
11.外型尺寸（L×W×H）：≤31×17.5×8 cm。
	1台
	/

	4
	间接血凝（IHA）判读仪
	★1.整机一体化设计，集成显示系统、PC系统、控制系统、采集系统、分析系统等。
2.模板设置：
（1）能对IHA检测所需模板进行新建、删除、编辑等操作；
（2）检测分析模板可以设置样本类型、稀释比例、样本单元、显示颜色和标本号等。
3.检测结果管理：
（1）可保存指定地域和时间的IHA检测结果；
（2）可调取已保存的IHA检测结果，并以图例的形式显示出来；
★（3）可查看IHA检测结果对应的原始图像，对有疑问的结果进行查看、判断，进行人工修改；
（4）IHA检测结果以检测报告的形式输出，可导出Word文件或直接进行打印。
4.IHA检测：
★（1）对IHA样本进行快速判读，以直观的颜色显示出阴性、阳性、弱阳、异常、空白等判读结果，并显示出对应的结果概率；
（2）检测结果能传入检测结果管理，可查看结果原图，调整相对应的判读结果；
（3）能设置样本来源地域、检测单位等信息；
（4）可调用已存在模板进行检测参数的快速设置；
（5）预留与智慧血防信息系统的接口。
5.工控机系统：
CPU：主频≥2.0G；
RAM：≥8G；
固态硬盘：≥512G；
USB接口：≥2个（非拓展）；
网口：外置100-1000M；
WIFI：内置。
6.显示系统：
尺寸：≥15英寸；
分辨率：≥1920*1080；
类型：IPS。
7.光路系统：
寿命：≥5万小时；
照度：≥1800LUX；
均光度：≥95%；
显色性：≥95%；
8.采集系统：
分辨率：1920*1080；
采集速度：≤60秒；
畸变：无畸变；
分辨率：≥3840*2160@30FPS；
最低照度：0.2LUX；
内置PZ参数：AEC、AGC、AEB定制参数。
★9.控制系统：
进板速度≤5秒，具有防晃动减震及缓冲加减速功能，十字车架平衡设计。
	1台
	

	5
	体式显微镜
	1.光路类型：平行变焦型。
★2.变倍比：≥8:1，变焦体采用半复消色差光路设计，≥640LP/mm高分辨率观察。
★3.变焦范围：≥1-8X，1/2/3/4/6/8X各档有卡位。
4.综合放大倍率：≥5X-480X。
5.观察筒：三目观察镜筒（非单端口分光器结构），分光比为 100:0/0:100，眼点高度提升≥105mm。
6.目镜：10X，视场数≥22mm。
★7.物镜：1X平场物镜，N.A.≥0.105，W.D.≥78mm，另有0.5X、0.75X、1.5X和2X物镜可选。
8.立柱：方形立柱，双侧调焦系统。
9.超薄平板底座架台，底座厚度≤30mm，配备黑白板适应不同样本。
10.照明光源：配备光纤式分叉式冷光源。
	1台
	

	6
	分析天平
	★1.量程：≥600g ,精度：≤1mg。
2.重复性（在 5% 载荷时）：≤0.5mg。
3.性线：≤0.6mg。
4.秤盘尺寸：≥120mm。
5.典型稳定时间：≤1S 。
6.灵敏度漂移：1± ppm/K（+10°C ~+30°C）。
7.水平控制功能持续地实时监测水平状态，即时检测到任何偏差，实时的动态图形指导水平手动调整。
★8.≥7英寸高分辨率全触摸图形显示屏，自动调光功能，在天平不使用时自动降低显示屏亮度。
9.采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)防化学品表面处理。
10.可用于A 级和B 级洁净室以及特殊环境，如真空、氩气和氮气环境。
11.具备自动唤醒功能。
12.内置交互式电子操作说明书。
13.天平状态中心可以显示天平实时状态信息。
14.温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能。
15.具备设备日志功能。
16.通过优化半自动滤波器自适应（AFA），基于每个应用程序的独特需求快速调整天平性能。
17.称重传感器采用单体传感器。
18.防风罩玻璃具备防静电吸引功能。
19.应用程序≥15种：称重（配料）、质量单位换算、计数、百分比称重、计算、混合、成分、密度测定、统计、检查称重、动物称重、峰值保持、移液器智能检查、差动称量、下吊钩称重等。 
20.支持自定义不同级别的用户管理访问权限，提供密码保护，客户设置≥500个账户。
21.通信接口：≥3个USB（3.0）型接口、RS232  9 针接口和一个以太网接口。
22.配置清单：主机（≥7寸触摸显示屏）、手动调水平、说明书、合格证、RS232,USB接口（三个）和以太网接口。
	1台
	


三、报价要求
[bookmark: _GoBack]本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选人不再另行支付任何费用，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。
