[bookmark: _Toc18843][bookmark: _Toc17676]第三章  采购需求
前注：
1、本采购需求中提出的方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行适当优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）方案或者配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可。
2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可。
3、为有助于投标人选择投标产品，本项目需求中可能提供了参考样图或以具体品牌（型号）进行技术指标描述等，这些样图、品牌（型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择外观类似样图、性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料证明其功能满足采购人实际使用，且须经评标委员会认可，未提供证明材料的可能导致评委不予认可。
4、投标人应自行踏勘项目现场，并在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的各项货物及服务的费用。如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；中标人必须确保整体通过采购人及有关部门验收，所发生的验收费用由中标人承担。
5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
[bookmark: OLE_LINK1]6、下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品，系采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的。投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿。
7、建议投标人在证明材料中将关键评审要素重点标注出来，以便于评审。


一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	签订合同后预付合同总金额的60%，设备收到且验收合格后支付剩余40%。

	2
	供货及安装地点
	中国科学技术大学指定项目现场。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后 150 个工作日内交货。
备注：投标人应充分考虑到项目实施过程中的各种风险因素，并视为已含在投标总报价中，中标后不再因此另行增加费用。

	4
	免费保修期
	自项目验收合格之日起不低于 1 年。

	5
	服务要求
	1.本项目要求由中标人提供免费保修服务，包括：人工、维修及零件等费用。在合同期内，供货商需要及时提供维修服务，包括设备的正常检修、维护和调试等。保修期自仪器验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致仪器停用的时间从保修期中扣除。保修期满前1个月厂家负责一次免费全面检查，出具正式报告，并负责排除潜在问题。
2.厂家在仪器设备故障报修申请24小时内做出相应；常规问题在48小时内解决；较大问题应在3天内解决或提出明确的解决方案，经用户认可后，在预定期限内解决问题。否则，厂家应赔偿由此造成的损失。
3.厂家常年提供技术支持，以及所需零部件的供应；厂家终身提供免费的应用咨询和技术帮助。
备注：上述各项费用包含在投标总价内，后期不再单独支付。

	6
	备注
	以下采购产品，按照国家相关规定，其所属行业均为工业。




二、货物需求一览表
前注：
	（1）标注★号的条款，每出现一条负偏离，按评标办法约定进行扣分。
（2）未标注表示符号的条款，每出现一条负偏离，按评标办法约定进行扣分。

	注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。



本次采购的内容主要为量子级联激光器，具体详见下表：
货物需求一览表
	序号
	货物
名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	▲量子级联激光器
	技术需求
1.冷却方式：风冷或液冷；
2.控制方式：支持上位机远程控制；
3.光束质量：M2<1.5；
4.波长控制方式：支持波长固定和波长扫描；
5.热机时间：<5 min；
6.激光输出光斑要求：
光斑直径>3 mm；圆度>80%；配备光斑缩束/扩束组件，支持光斑直径调节；光斑发散角<6 mRad；
7.功率稳定性要求：
功率稳定性可实现<2% RMS@12 h；
★8.波长覆盖要求：
覆盖不少于4.3-11.0 μm的波长范围；
★9.激光输出模式要求：
连续光且准直输出；
★10.激光输出光谱精度要求：
光谱宽度<0.5 cm-1；波长调谐精度<1 cm-1；
★11.激光平均输出功率要求：
平均功率>40 mW@4.3-7.5μm，>20 mW@7.5-11μm（不含7.5μm）；
★12.多模块运行要求：
支持至少5个波长/模块同时出光工作；
注：技术需求中第1-12项参数均需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或具有CMA标识的第三方检测报告证明。
工作条件要求：
1.气压变化：<10 Pa；
2.电源要求：220 V；
★3.仪器运行的持久性：
可连续24 h运行；
★4.工作温度要求范围：
工作温度涵盖15-30 ℃；
★5.工作相对湿度范围：
工作相对湿度涵盖20%-60%
	1
	台


三、报价要求
[bookmark: _GoBack]本项目报总价，投标报价包括但不限于整套设备的采购、制造、包装、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）、安装、调试（设备单调、设备集成、系统联调等）、验收、保险、管理费、利润和税金和售后服务的一切费用，以及为完成本项目的所有责任、义务和风险。
